**测量设备溯源抽查表**

编号：0076-2020-2022

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 飞策防爆电器股份有限公司 | | | | | | | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备  编号 | 型号规格 | 测量设备  计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 生产部 | 压力表 | 152644 | (0-10)MPa | 2.5级 | 精密压力表  0.4级 | 嘉兴市计量技术服务站 | 2022.05.25 | √ |
| 生产 | 积分球 | FCJC-065 | 2.0m | Urel=5% k=2 | 通用标准光源一级 | 广东精衡检测科技有限公司 | 2022.05.18 | √ |
| 品质部 | 外径千分尺 | 966040 | （100-125）mm | ±6µm | 量块5等 | 深圳天朔计量检测股份有限公司 | 2022.05.06 | √ |
| 品质部 | 量块 | FCLC334 | 20mm | ±0.60µm | 量块3等 | 深圳天朔计量检测股份有限公司 | 2022.05.16 | √ |
| 生产部 | 绝缘电阻表 | 8112506 | ZC25-3 | ±5% | 高压高阻箱  1.0级 | 安徽中家智锐科技有好公司检测校准中心 | 2021.11.24 | √ |
| 生产部 | 压力表 | HY38417 | 0-1.6MPa | 1.6级 | 精密压力表0.4级 | 嘉兴市计量检定测试院 | 2022.02.28 | √ |
| 品质部 | 接地电阻测试仪 | 1803013 | VG2678A | ±5% | 接地导通电阻测量仪检定装置  Urel=0.02% k=2 | 深圳天朔计量检测股份有限公司 | 2022.05.06 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：  （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ）  公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司**未**建最高计量标准，测量设备由办公室负责溯源。公司测量设备全部委托安徽中家智锐科技有限公司检测校准中心、深圳天朔计量检测股份有限公司、广东精衡检测科技有限公司、嘉兴市计量技术服务站、嘉兴市计量检定测试院检定/校准，校准/检定证书由办公室保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期：2022 年 08 月20 日~ 08 月 20 日    审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。