[image: image1.png]


   
   

[image: image2.png]


     北京国标联合认证有限公司

     Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      
              


测量管理体系

（GB/T19022-2003/ISO10012:2003）
认 证 报 告

           认证企业： 大庆市傲阳石油科技开发有限公司  

           编    号：   0261-2019  
认证报告内容
1. 企业名称： 大庆市傲阳石油科技开发有限公司  

2. 认证审核的类型：（■初次认证审核    □再认证审核）

3. 注册地址： 黑龙江省大庆市高新区科技孵化器一期工程1号孵化器9-601 

企业活动范围和场所：大庆高新区产业三区禾丰路石油装备园
4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司
5. 认证审核时间：计划总人日 3.5 (人.日)，现场人日 3 (人·日)
6. 认证审核活动（文件审核、现场审核）实施日期和地点：

文件审核： 2019-12-20 14:00:00至2019-12-20 17:00:00， 

现场审核： 2019年12月22日 上午至2019年12月22日 下午  

审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息 ：

	姓名
	性别
	组内职务
	联系电话
	注册级别
	注册证书编号

	张龙光
	男
	组长
	13059056058
	审核员
	中认协注一[2017]244号ISC[S]0201

	高喜静
	女
	组员
	13019770101
	审核员
	中认协注一[2017]244号ISC[S]0202

	李长亮
	男
	组员
	13936804601
	审核员
	中认协注一[2017]244号ISC[S]0203


企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：

	姓   名
	尚鹏宇
	张宇彤
	乔传林
	王秀梅
	王晓东
	芦静敏

	职   务
	总经理
	管理者代表
	质量技术部经理
	办公室主任
	生产部经理
	营销部经理


9. 认证审核准则：
9.1、GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

9.2、GB17167-2006能源计量器具配备和管理通则 

10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。

审核范围及涉及的区域或部门： 

审核范围：石油钻采设备部件（含螺栓、螺母、泵配件）、井下工具配件（含配水器、封隔器、测试工具、桥塞、筛管、短节、抽油杆扶正器、油管锚、一般试采工具、配注器）、工业筛网、钢格板、管道配件、游梁式抽油机配件、吊索具（尼龙油丝吊环）、篷布、三防布、PVC涂塑布、绝缘接头、柔性止水器、金属软管、过滤器、静态混合器、补偿器、阻火器的加工及服务（以上产品不含许可证产品）；井口装置、采油树及配件、仪器仪表、化工产品（密封剂、胶粘剂）（不含危险化学品）、橡胶制品密封件、紧固件的销售及服务；井下作业、油气井维修（大修、小修）、采油井场维护工程技术服务所有活动的测量过程、部门、场所，实际位置。
涉及的部门：管理者代表、质量技术部、营销部、办公室、生产部。
12. 文件审核情况说明：

12.1收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明：企业申请认证的范围：涉及到企业石油钻采设备部件（含螺栓、螺母、泵配件）、井下工具配件（含配水器、封隔器、测试工具、桥塞、筛管、短节、抽油杆扶正器、油管锚、一般试采工具、配注器）、工业筛网、钢格板、管道配件、游梁式抽油机配件、吊索具（尼龙油丝吊环）、篷布、三防布、PVC涂塑布、绝缘接头、柔性止水器、金属软管、过滤器、静态混合器、补偿器、阻火器的加工及服务（以上产品不含许可证产品）；井口装置、采油树及配件、仪器仪表、化工产品（密封剂、胶粘剂）（不含危险化学品）、橡胶制品密封件、紧固件的销售及服务；井下作业、油气井维修（大修、小修）、采油井场维护工程技术服务等工艺、经营、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所，实际位置。

企业注册资本为5168万元，2015年9月9日取得营业执照。有效期为长期，企业营业执照统一社会信用代码：91230607352247170X，法人资格满足要求。注册地址：黑龙江省大庆市高新区科技孵化器一期工程1号孵化器9-601。生产地址：大庆高新区产业三区禾丰路石油装备园。企业通过卡狄亚标准认证（北京）有限公司GB/T19001-2016/ISO9001:2015的认证，有效期至2022年2月12日；通过卡狄亚标准认证（北京）有限公司GB/T24001-2016/IS14001:2015的认证；有效期至2022年02月12日；通过了卡狄亚标准认证（北京）有限公司GB/T28001-2011/0HSAS 18001:2007认证；有效期至2021年03月11日。企业的申请资质及申请所属资料在有效期内，满足申请要求。企业不是重点耗能单位，所使用的文件已受控，有受控标识。符合要求。经查公司产品没有顾客对产品质量投诉等。          

12.2公司按照GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003标准的要求，于2019年9月1日发布了企业AY-CL/SC-A-2019《测量管理体系管理手册》、AY/CL(01-20)-2019《测量管理体系程序文件》和相关作业文件。文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。其中：

标准规定的：体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量过程策划确认实施、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。

公司在体系文件中明确规定了：计量主要职能部门为质量技术部，在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的4个部门规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的软件、环境、外部供方、测量过程设计、测量不确定度、纠正措施等条款也分别制定了文件。

公司采用过程方法编制了《管理体系手册和程序文件》，并配有组织机构图（附录A），测量管理体系职能分配表，明确规定了最高管理层5项职责，主要计量职能部门--质量技术部的19项职责。

审核组认为：该企业的测量管理体系《测量管理体系管理手册》文件的符合性、适宜性基本满足标准的要求。
12.3评价客户现场的具体情况，并与客户的人员进行讨论，以确定第二阶段的准备情况；审查客户理解和实施标准要求的情况，特别是对管理体系的关键绩效或重要的因素、过程、目标和运作的识别情况。
12.3.1公司编制了《测量过程及控制一览表》，共识别了产品检验（化学成分检测、外观检验、硬度检验、尺寸检验、压力试验）等24个测量过程，分别对每个不同大类的测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别。

12.3.2检查了公司的测量设备《计量确认明细表》，对26台件测量设备中的重要及关键的测量设备进行了计量确认。有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性、以及验证方法、验证结果和验证人。最近的检定日期全部在有效期内。验证结果均为合格。

12.3.3公司对采购产品检验、过程检验、出厂检验等重要测量过程，根据顾客的要求进行了计量要求导出、测量不确定度评定，测量过程有效性确认，明确规定了关键过程的监视方法和监视频次，符合标准的要求。

12.4企业开展内审和管理评审情况：

12.4.1企业于2019年12月11日组织了公司测量管理体系内部审核，内审分1个组，对公司所有部门进行了全要素的审核，共开出了1个不符合项，并在规定的时间里完成了整改。

12.4.2企业于2019年12月17日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司管代张宇彤主持，由公司各部门分别按管理评审输入要求汇报了体系运行实施及完成情况。管代张宇彤总结了测量体系的运行情况，并肯定了公司测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。
12.4.3该企业规模为小型企业，2019年9-11月能耗5.1吨标准煤，建立了能源计量器具台账；能源计量器具已纳入测量体系管理。符合要求。
13. 现场现场审核情况：

审核组于12月22日，根据审核计划先后抽样检查了公司4个职能管理部门，覆盖了GB/T 19022-2003标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节、产品进厂检验、过程检验、出厂检验等测量过程，并对企业的能源管理进行了检查，该企业不是重点耗能单位，企业的各级能源测量设备配备和准确度等级满足要求。能源管理满足《GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。通过审核掌握了公司的测量管理体系的运行状况和品质。

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：  

13.1.1总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，质量技术部职能作用发挥较好，企业测量体系计量人员1人，职责明确，具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了24个测量过程，1个测量过程列为关键重要测量过程。企业产品进厂检验、过程检验、出厂检验测量过程测量设备配备齐全，公司共有26台件测量设备纳入到测量管理体系管理范畴；公司所有在用的测量设备溯源至沈阳计量测试院检定/校准。测量设备标识齐全，符合要求。企业对识别出的测量过程中的重要测量过程和重要测量过程配备的测量设备进行了验证，对重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。

13.1.2质量目标完成情况：

查《管理手册》规定了公司的管理方针及测量管理体系5项质量目标与管理方针一致。有具体指标可测量，企业质量目标已分解到各部门，有具体指标可测量。公司总质量目标由质量技术部按季度统计至2019年11月份，均能达标。

13.2  本次审核共出具一般不符合项2项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.2.1在生产车间发现正在使用的编号为127854365  规格0-300mm的游标卡尺没有纳入测量设备台账中进行管理，不符合GB/T19022-2003标准6.3.1条款“用于监视和记录影响量的测量设备应包括在测量管理体系内”的规定的要求。属于次要不符合。

13.2.2查产品标准《封隔器和桥塞，API SPEC 11D1》，未能提供出其《勘误1》标准，企业未能对现行标准是否有效全面识别。不符合GB/T19022-2003标准中 6.2.1条款“制定新的程序或更改现有的程序应经授权批准并受控。程序应现行有效，需要时可获得和提供。”的规定要求。属于次要不符合。
13.3 现场重点抽查了封隔器总装水压密封试验测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4企业所有在用的测量设备溯源至沈阳计量测试院。抽查7份测量设备检定/校准证书，均符合标准要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。

13.5测量过程控制

13.5.1查封隔器总装水压密封试验测量，企业规定了测量人员和测量方法、测量设备的控制要求，详见《测量过程控制检查表》。
13.5.2现场重点抽查封隔器总装水压密封试验的测量不确定度评定，评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》。

13.5.3现场重点抽查了封隔器总装水压密封试验测量有效性确认，测量过程监视记和控制图绘制，基本满足标准要求。详见附件《测量过程监视记录及控制图》、《测量过程有效性确认记录》。

14.审核组对是否通过认证的意见 ：

14.1根据2019年12月20日的文件审核和12月22日现场审核情况， 审核组认为，大庆市傲阳石油科技开发有限公司领导重视测量管理体系工作，质量技术部作为职能部门，职能作用发挥较好，顾客的测量要求都经识别，测量设备都已经检定、校准和验证，重要测量过程进行了计量要求导出，测量过程受控并能进行不确定度评定和有效性确认，监视方法正确有效。体系文件得到有效实施，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理规范，希望不断加强体系运行管理和全员计量意识的培训，使贵公司管理体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为大庆市傲阳石油科技开发有限公司测量管理体系运行符合GB/T 19022-2003标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定，建议报请批准通过审核。

15.为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议： 

15.1 建议企业进一步加强体系文件的宣贯培训，选派内审员外培，以满足公司测量体系运行的需求。

15.2 建议加强对现场在用测量设备的维护管理。

15.3 建议公司进一步完善对产品质量有重要影响的高控过程的识别，并加强对高控的测量过程监视工作。
16. 其他需要说明的事项:无 

17. 审核组组长（签字）：                                日期：
审核组成员(签字)：                                   日期：

审查人员（签字）：                                  日期：

法定代表人审批意见(签字)：                          日期：

21.北京国标联合认证有限公司(盖章)                       日期：
2

