Q/WS.JCZX-D1-171

变压器绝缘油含水量测定不确定度评定

1.测量方法

用卡尔.费休水分测定仪检测绝缘油中水分，设备量程（0.1 - 10×105）mg/L ，通过连续测量3次得到14.5mg/L、15.2mg/L、15.1mg/L

2.测量模型：y=x

3.被测量最佳估计值

被测量的最佳估计值是3 次测量的算术平均

x =14.5+15.2+15.13=14.9mg/L

4.测量不确定度分析

测量不确定度的主要来源：

⑴测量重复性

⑵微量水分测定仪不准确

⑶分辨力引入的测量不确定度

5.标准不确定度分量的评定

①测量重复性引入的标准不确定度分量u1，用A 类方法评定

根据3次测量值，用极差法求得试验标准偏差：

R=15.2-14.5=0.7mg/L

S(x)=R/C3=0.7/1.69=0.41mg/L

u1=s(x)n=0.413=0.24mg/L

②由微量水分测定仪不准确引入的标准不确定度U2，用B 类方法评定

根据设备最大允许误差±0.1mg/L，经检定合格并在检定合格有效期内使用。则取值区间的半宽度为a=0.1mg/L，假设测得值在最大允许误差范围内均匀分布，取k=3

③分辨力引入的测量不确定度U3，用B 类方法评定

微量水分测定仪的最小分度值为0.1mg/L，分辨力为最小分度值的一半，即λ=0.05mg/L

U3=0.29λ=0.290.05=0.0145mg/L

由于U3＜U1，因此分辨力引入的标准不确定度已包含测量重复性中，不再重复计算。

6.合成不确定度（以上各分量互不相关） ：

Uc=u12+u22=0.247mg/L

7.扩展不确定度的评定：

取包含因子k=2

U= k × Uc = 2 × 0.247=0.494mg/L≈0.5 mg/L

编制：周浩昌                   审核：沈花林                   日期：2022.2.18