## 1A
变压器电压比测量过程监视控制图
测量过程名称： 变压器电压比测量过程
被测参数：变压器变比 测量范围：1~200 测量允差：±0.5%
测量仪器：变压比测试仪 测量范围：0.9~10000， 最大允许误差是±0.002
监视方法：统计技术 核查标准：标准电压互感器
序号 | 核查 | 观察记录 | [5 empty] | R
| 日期 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5
1 | 2021.9.25 | 25.0002 | 25.0002 | 25.0003 | 24.9996 | 24.9998 | 25 | 0.0007
2 | 2021.10.29 | 24.9999 | 24.9995 | 24.9998 | 25.0003 | 25.0003 | 25 | 0.0008
3 | 2021.11.28 | 25.0001 | 25.0002 | 25.0001 | 25.0002 | 25.0002 | 25.0002 | 0.0001
4 | 2021.12.30 | 25.0001 | 24.9999 | 25.0002 | 25.0002 | 25.0001 | 25.0001 | 0.0003
5 | 2022.1.22 | 25.0001 | 25.0002 | 25.0002 | 25.0001 | 24.9997 | 25.0001 | 0.0005
6 | 2022.2.27 | 24.9999 | 24.9998 | 25.0005 | 25.0001 | 25.0002 | 25.0001 | 0.0007
7 | 2022.3.28 | 25.0002 | 25.0002 | 25.0003 | 24.9996 | 24.9998 | 25 | 0.0007
8 | 2022.3.28 | 24.9999 | 24.9994 | 24.9998 | 25.0003 | 25.0003 | 24.9999 | 0.0009
9 | 2022.5.30 | 25.0003 | 25.0002 | 25.0001 | 25.0004 | 25.0002 | 25.0002 | 0.0003
10 | 2022.6.29 | 25.0001 | 24.9999 | 25.0002 | 25.0002 | 25.0001 | 25.0001 | 0.0003
11 | 2022.7.30 | 25.0001 | 25.0002 | 25.0002 | 25.0001 | 24.9997 | 25.0001 | 0.0005
| 25.0001 |  |  |  |  | 0.00052727
查表得: |  | A2= | 0.577 | D4= | 2.115 | D3= | 0
控制图计算：
中心线 | CL= |  | 25.0001
上控制线 | UCL= |  | 25.0004
下控制线 | LCL= |  | 24.9998
R | 控制图计算：
中心线 | CL= |  | 0.00052727
上控制线 | UCL= |  | 0.0011152
下控制线 | LCL= |  | 0
监视结果评价：
均值、极差控制图状态正常，变比测量过程中未出现非正常变异， 能满足生产工艺要求。
核查人员：

## 1B
控制图
UCL=25.00037
CL=25.00007
LCL=24.9998
UCL=0.0011
CL=0.0005
LCL=0