项目编号：0581-2022

审核员现场审核记录

企业名称：吴江变压器有限公司

审核员：                                  审核日期：   2022年 8 月16 日 ~8 月17 日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 公司是电力变压器行业的企业，主要产品干式变压器、油浸式变压器年产20亿 。公司管理者代表顾蔚天作为企业管理体系的日常运行管理者。 通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门质保部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 公司主要测量要求是线圈的高度、外径、宽度；绝缘电阻；雷电冲击电压；变压比；局放；原材料变压器油的闪点、介质损耗、水分等 公司目前管理还存在主要问题：通过测量管理体系的建立，公司在质量保证及环保、安全、能源管理方面得到提升,但是仍有进一步提升的空间，测量设备计量确认准确还需进一步完善，进一步提高现场测量设备管理水平。针对公司产品特点和公司发展相适应，对测量过程进一步梳理，正确规范完善控制，提升有效性。企业通过内、外审和日常质量监督发现问题。采取措施，不断进行改进，以保证测量结果满足顾客要求。 | 管理者代表 企质办 质保部 | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门和相关部门职责？ | 5.1计量职能 | 企业的计量职能机构是质保部。公司制、修订了Q/WS.T00.003-2022《测量管理体系手册》公司体系文件中明确规定了最高管理者6项职能。管理者代表7职能，计量职能部门质保部的10项职能。相关部门企质部、技术工艺部、生产供应部、厂办、销售部、设备部也明确了相应职能。 | 管理者代表 企质办 质保部 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 已按照标准要求组织识别企业原材料进厂检验、生产过程控制检验和出厂检验的顾客测量要求，如线圈尺寸、箱体尺寸、压力、温度、电阻、电压变压器油的理化试验等。 配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面未有顾客投诉等状况 | 管理者代表 技术工艺 质保部 销售部 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量？ | 5.3质量目标 | 查Q/WS.T00.003-2022《测量管理体系手册》，建立了目标管理程序。规定了公司的计量方针和5项质量目标。1、A类测量设备受检率达100%，B类测量设备受检率达98.5%以上；2、检测人员持证上岗率100%；3、关键测量过程受控率100%；4、顾客满意度达到95%以上； 5、因测量设备不准造成产品质量不合格，每年不得超过3次。目标有具体指标可测量，文件规定按期对公司目标完成情况进行统计，查见2021年度和2022年上半年度目标完成统计情况，达到目标的要求，并提交管理评审，保持持续改进。 | 企质办 质保部 | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2022年2月9-11日开展了质量、环境、职业健康安全、测量管理4体系管理评审，会议由公司总经理沈向东主持，由管理者代表顾蔚天汇报了体系运行情况。各部门编制部门体系运行情况总结，会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的提高大规格变压器雷电、局放等专项试验能力和水平、改进措施跟进速度要更及时有效等方面的问题落实了整改部门。 | 管理层/管理者代表 厂办 企质办 销售部 技术工艺部 生产供应部 设备部 质保部 | 否 |
| 6 | 企业是否识别测量相关人员？是否规定测量体系中相关人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 企业通过《测量管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各部门和各类人员在体系中的职能职责。 编制了Q/WS.T05.003-2022《测量人员能力和培训管理程序》规定了各类人员能力要求，查见企业制定了2022年度测量人员培训计划，已完成5项，包括了测量过程控制、标准试验方法等内容。有课程名称、目标、培训时间和人员、培训方式 培训评价和等记录。 企业识别了测量管理体系相关人员进行统计，其中计量管理人员2名，检测试验人员46人。对专业检测和试验人员要求持证上岗或经培训合格。企业测量管理体系2人取得内审员证。 企业人员配置、能力满足要求。 | 厂办 质保部 | 否 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制的测量管理手册和程序文件已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求。企业产品执行标准为GB1094.1-2013《电力变压器 第1部分：总则》、JB/T501-2021《电力变压器试验导则》等，的，操作指导作业文件如WS/G32-0005《铁心装配作业指导书》，规定了文件评审相应的受控状态标识要求。 现场抽查技术工艺部GB 1094.11-2007《电力变压器 第11部分：干式变压器》、WS/G32-0003《电抗器器身装配作业指导书》、质保部Q/WS.T00.003-2022《测量管理体系手册》等文件，现行有效，受控较好。 | 质保部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 公司建立了《测量设备管理程序》，企业规定了涉及质量检测、安全、环境监测和能源与贸易结算的测量设备纳入测量体系管理。包括直流电阻测试仪、绝缘电阻表、照度计、功率分析仪、耐压测试仪声级计、电子吊秤、真空计、压力表、游标卡尺、百分表、网络多功能电力仪表等测量设备，企业编制了《计量器具总台账》质保部负责测量设备全过程管理。并进行分类管理。 企业AB类测量设备共366台，均定期进行检定或校准，由质保部按计划进行周期检定校准，送机械工业第十计量测试中心站（上海）、江苏新起点测试科技有限公司、苏州市吴江区检验检测中心、苏州市计量测试院等机构进行检定或校准。 企业制定Q/WS.T05.012《量值溯源管理程序》文件，按照文件要求进行设备溯源，符合要求。 | 质保部 | 否 |
| 9 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业建立了Q/WS.T05.016《计量确认管理程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。 | 质保部 | 否 |
| 10 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业建立了Q/WS.T05.017《计量确认间隔管理程序》，查企业测量设备目前均已确认间隔并进行校准，企业暂无需要调整间隔的测量设备。 企业对不合格测量设备进行维修、调整和修改时按照文件的要求进行间隔评审。企业暂无需要调整间隔的测量设备。 | 质保部 | 否 |
| 11 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业建立了Q/WS.T05.005《标识管理程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 质保部 | 否 |
| 12 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业建立了Q/WS.T05.010《测量过程管理程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，识别了107个测量过程，建立了《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。 企业对测量过程分关键和一般测量过程进行管理。关键控制测量过程 关键控制测量过程编制了控制规范，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。抽查变压比测量和变压器绝缘油含水量测定过程控制要素 | 质保部 | 否 |
| 13 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业建立了《测量不确定度管理程序》文件，满足标准要求。 现场重点抽查了变压比测量和变压器绝缘油含水量测定等测量过程不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。 | 质保部 | 否 |
| 14 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业未建最高计量标准，公司所有测量设备均送至机械工业第十计量测试中心站（上海）、江苏新起点测试科技有限公司、苏州市吴江区检验检测中心、苏州市计量测试院等检定/校准。 | 质保部 | 否 |
| 15 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业建立了Q/WS.T01.001《管理评审程序》，Q/WS.T01.0014《内审管理程序》通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。 在关键、重要测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 管理者代表质保部 | 否 |
| 16 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业建立了Q/WS.T05.020《顾客满意度监视和管理程序》采取《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客和内部顾客进行满意度调查。2021年度顾客满意度调查34份，统计调查结果：外部98.1%，内部98.3%。 | 销售部 | 否 |
| 17 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司于2021年11月30-12月2日组织了公司质量、环境、职业健康安全、测量管理4体系结合审核，编制了审核计划，组织内审员分5个组，对公司7个部门进行了全要素的审核，共开出了7不符合项，其中涉及测量管理体系1项不符合。于2022年1月5日完成全部整改。 | 管理层/管理者代表 厂办 企质办 销售部 技术工艺部 生产供应部 设备部 质保部 | 否 |
| 18 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 查企业制定了Q/WS.T05.014《体系监视管理程序》对测量体系进行监视。 企业对列入体系管理的关键、重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视，现场重点抽查了变压比测量和变压器绝缘油含水量测定测量过程，能够按照规范频次进行监视，符合要求。 | 质保部 | 否 |
| 19 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业制定了Q/WS.T05.008《不合格管理程序》文件对发现的不合格测量过程及不合格测量设备作出了管理规定。 不合格测量过程由计量人员进行标识、隔离。不合格测量设备由计量管理人员负责确认，检定/校准人员负责标识、隔离和记录。 经验证企业对内审过程中发现的不符合项能查找原因，按期整改关闭。 | 质保部 | 否 |
| 20 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业制定了Q/WS.T01.011《纠正和预防管理程序》中纠正措施和预防措施办法满足标准要求。 | 质保部 企质办 | 否 |
| 21 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 企查相关检验记录、统计报表、测量设备台账等，能采用法定计量单位。企业规定了储气罐压力表列入强制检定，随机抽查计量器具定期检定，溯源管理较好。 企业不涉及定量包装和计量器具生产许可。 | 质保部 | 否 |
| 22 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 抽查国网山东德州供电公司110kV东郊变电站老旧主变改造工程110kV油浸有载变压器,50MVA,110/10,一体采购合同，合同编号SGSDWZ00HGMM2203741，国网山东淄博供电公司110kV二里变电 站甲变压器改造工程110kV油浸有载变 压器,50MVA,110/10,一体采购合同。编号SGSDWZ00HGMM2203733，签订时间2022年06月02日。明确了合同协议书及附件作为合同的组成部分。随机抽查技术协议明确了技术参数和性能要求表，并查看了企业合同评审记录表，对检测方法、依据、项目、实验室能力进行评审，评审结果：符合。确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。 | 质保部 销售部 | 否 |
| 23 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为：电、水能，2021年综合能耗了1717.54吨标煤,不是重点用能单位。 | 设备部 | 否 |
| 24 | 是是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准。 能源计量器具是否经过检定/校准？ | 能源计量器具配备准确度等级是否符合要求？ 是否检定/校准？ | 公司建立了能源管理体系，并通过第三方认证，开展了用能系统分析。目前能源消耗主要包括电、水能，其中进出用能单位4个，包括电表1件，水表3件。电表分装6 件，准确度等级为0.5级。符合GB17167的要求。电表的管理纳入计量器具管理，进入周期检定/校准管理。 | 设备部 | 否 |