[image: image1.png]


   

[image: image2.png]


      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0581-2022
审核员现场审核记录

企业名称: 吴江变压器有限公司
审核员：                                审核日期： 2022年  8月16 日 ~  8月17 日
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？
	5.1 计量职能
	询问质保部、设备部领导本部门职责，部门领导清楚本部门职责，技术工艺部兼职计量员及质保部质量检验人员清楚自己的工作职责。
	质保部

技术工艺部

设备部
	否

	2
	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。

了解并满足顾客的计量要求。

是否提供满足顾客要求的证据。

部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	5.2顾客为关注焦点
	质保部已组织识别进厂原材料检验、生产过程、产品出厂检验的顾客的测量要求、法律法规要求，建立了部门《测量过程控制及一览表》及《测量设备计量确认明细表》，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。

部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉。
	质保部

技术工艺部


	否

	3
	所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查

	5.3质量目标
	依据公司测量管理体系质量目标分解制定了2022年度计量质量目标。

对质量目标进行了监测，每半年对质量目标完成情况进行统计
	质保部

技术工艺部


	否

	4
	部门测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。
	6.1.2能力和培训
	公司制定了2022年度培训计划，对检测标准、关键测量过程控制等培训制定了计划，2022年7月对测量过程控制要求进行了培训。并对培训有效性进行了评价，保存了评价记录


	质保部

技术工艺部


	否

	5
	部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。
	6.2.1程序
	查：Q/WS.Q07.003-2017绝缘油试验操作规范为受控文件，且现行有效于2017年7月20日实施，作业指导书中使用的计量单位符合要求。

查：Q/WS.JCZX-C2-25《变压器油微量水分测定》作业指导书，2018年4月1日实施，现行有效。
	质保部

技术工艺部


	否

	6
	企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等
	6.2.3记录
	编制了《记录控制程序》（Q/WS.T01.003-2021），抽查：2022年8月6日编号为Q/WS.JCZX-Y-03的绝缘系统电容的介质损耗因素（tanδ）测量原始记录，试验依据：GB/T 1094.1-2013、JB/T 501-2021，设备为电子式绝缘电阻表，记录信息量满足要求。记录保存期限按企质办编制的《记录清单》规定的保存年限保存。

	质保部

技术工艺部
	否

	7
	有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?

测量设备的溯源方式？

测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识6.3.1测量设备

6.3.2环境7.3.2溯源性
	查《测量设备台账》共366件，已对测量设备进行ABC分类管理。A类测量设备264件，B类测量设备102件，企业未建立最高标准装置，测量设备分别委托机械工业第十计量测试中心站（上海）、江苏新起点测试科技有限公司、苏州市吴江区检验检测中心、苏州市计量测试院等机构检定/校准。
查编号为CA-11-02的卡尔.费休水分测定仪，2021.12.29校准；编号为ER-21-02的电子式绝缘电阻表，2021.12.17校准；编号为K20L010724的数显卡尺，2022.8.2检定合格；测量设备有计量确认合格标识、台账信息和证书一致。环境条件满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》

查：用于型号为ODFPS-1000000/1000的变压器出口油温测量玻璃温度计提供不出校准证书。不符合标准要求。

	质保部

技术工艺部


	是
02

	8
	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？
	6.2.2软件
	建立了《软件管理程序》（Q/WS.T05.021-2022）。

目前没专门开发的测量软件，测量设备自带已安装测量软件，按测量设备整体进行检定校准监视和管理控制。
	质保部

技术工艺部


	否

	9
	部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。
	7.1.计量确认


	查：变压器绝缘油含水量测定测量过程，已识别为关键测量过程，并导出了计量要求，测量设备卡尔.费休水分测定仪（CA-11-02）已校准（校准日期2021.12.29），采用Mcp值进行了验证，验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。

见附件《计量要求导出及验证记录表》


	质保部

技术工艺部


	否

	10
	部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？
	7.2测量过程

8.2.4测量管理体系的监视


	企业测量过程识别共计107项，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息量全，企业对变压器绝缘油含水量测定测量过程定为关键测量过程。编制了关键测量过程控制规范，《变压器绝缘油含水量测定测量过程控制规范》（Q/WS.Q05.002-2022），进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，每月对关键的测量过程进行一次监视，采用控制图进行监测，测量过程监测在控制限内。

详见《测量过程控制检查表》及附件。
	质保部

技术工艺部

 
	否

	11
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1测量不确定度
	抽查变压器绝缘油含水量测定测量过程不确定度评定，测量过程不确定度评定方法正确，形成不确定度评定报告。
见附件《测量不确定度评定报告》
	质保部

技术工艺部


	否

	12
	审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？
	8.3不合格控制
	企业编制了《不合格管理程序》（Q/WS.T05.008-2022），程序文件中对出现的不合格测量过程，对发现的不合格要进行确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录，对不合格进行评审，对不合格的处置作了规定。
	质保部

技术工艺部
	否

	13
	部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？
	8.4改进
	发现不合格，执行Q/WS.T05.011-2022《纠正和预防措施管理程序》，制定纠正措施及预防措施，跟踪实施状况的方式进行有效性验证，获得改进。
	质保部

技术工艺部


	否

	14
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	企业建立了Q/WS.T05.007-2022《外部供方管理程序》文件。

建立了测量设备和辅助材料/消耗性材料的合格供方名录，并对合格供方的资质、技术能力、提供产品的服务质量等进行了评价。对提供校准/检定的服务方的资质、校准/检测技术能力、服务质量等进行了评价并列入合格服务商名录。
	质保部

设备部
	否


 4 / 4

