项目编号：0095-2020-2022

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：信东仪器仪表（苏州）股份有限公司

审核员：           审核日期：2022年 8 月18 日 ~  8 月 18 日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查《测量设备台账》共117件测量设备，已对测量设备进行ABC分类管理。公司建立了3项计量标准装置（计量标准考核证书[2022]县量标张家港保企证字第0017号、[2021]县量标张家港保企证字第0011号、[2019]县量标张家港保企证字第0005号），测量设备分别委托苏州市计量测试院、张家港市检验检测中心、江苏省计量科学研究院、江苏华质检测技术有限公司、无锡市计量测试院等机构检定或校准。 抽查编号为QTPZ-1507-001的标准表法气体流量标准装置2022年7月11日检定合格。查编号为31917011的坐标测量机2022年6月1日校准，抽查编号为331808457的数显千分尺2022年6月1日校准。查编号为A2010270050的里氏硬度计2022年6月1日校准，测量设备均处于有效的校准状态；现场使用的测量设备有计量确认状态标识；测量设备的相关信息（测量设备名称、编号、型号规格、溯源方式等）和校准证书、台账信息一致。测量设备使用环境条件满足要求。 详见《测量设备溯源抽查表》 现场编号为YA07036292的压力表提供不出校准证书，不符合标准要求。 | 品质部、 生产部 | 是 01 |
| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查：25腰轮壳体销孔直径测量过程，已识别为重要测量过程，并导出了计量要求，测量设备坐标测量机（31917011）经过校准（校准日期2022.6.1），采用Mcp值进行了验证，验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。 企业暂无验证不符合的测量设备。 详见附件《计量要求导出及验证记录表》 | 品质部 生产部 | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程 | 企业测量过程识别共计49项，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息量全，企业对25腰轮壳体销孔直径测量过程定为重要测量过程。编制了《25腰轮壳体销孔直径测量过程控制规范》（XDYB/CL-PT-05），进行了测量不确定度评定，对测量过程进行了有效性确认，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，按控制规范规定的频次进行监视。 企业无新增关键测量过程， 祥见《测量过程控制检查表》及附件 | 品质部 生产部 | 否 |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 对25腰轮壳体销孔直径测量过程进行了测量不确定度评定， 编制了《25腰轮壳体销孔直径测量过程不确定度评定》报告，评定方法正确。 附件《25腰轮壳体销孔直径测量过程不确定度评定报告》。 | 品质部 生产部 | 否 |
| 5 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司制定了《测量管理体系审核和监视管理程序》。XDYB/CL.10-2020 查25腰轮壳体销孔直径测量过程能按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。 | 品质部 生产部 | 否 |