喷涂厚度测量过程的测量不确定度评定

1、概述 1.1 测量依据：TDKD/JY040-2015《箱体工序检验规范》 1.2测量环境：（25±10）℃、（50±25）%RH 1.3测量设备： 型号CM-8820 涂层测厚仪，出厂编号：706949 1.4测量对象：标准样片 厚度99µm、±1% 1.5测量要求及测量设备计量特性： 测量要求; 测量设备计量特性. 测量范围; 允许误差; 测量设备名称; 测量范围; 分辨力; 允许误差. 90 µm; ±30µm; 涂层测厚仪; （0～1250）µm; 0.1µm; ±（1+3％h）µm. 1.6 测量方法：用测厚仪直接测量标准样片的厚度，重复进行6次测量，直接读出数据 2 数学模型 y=X 式中：X—测厚仪的示值 3 测量过程的标准不确定度评定 3.1 A类不确定度评定uA 由测量重复性引起的不确定度uA，在相同条件下，用测厚仪对标准样片重复测量6次，得到测量数据如下： 测量次数（n); 1; 2; 3; 4; 5; 6. 测量值（μm）; 98.4; 98.5; 99.1; 98.6; 98.5; 98.9. 平均厚度：X− = 98.6 μm 则： 0.28μm 2 3.2 B类不确定度评定uB 3.2.1由涂层测厚仪测量误差引起的不确定度uB1,测厚仪允差±（1+3％h）（H=99μm）。按均匀分布处理，则可得到： uB1=43=2.31μm 3.2.2由涂层测厚仪分辨率引起的不确定度uB2,测厚仪的分辨率为0.1μm，按均匀分布处理，则可得到： 则： uB2=0.13=0.058 μm 3.2.3由标准样片本身的误差引起的不确定度uB3,标准样片涂层厚度的误差为±1%，按均匀分布处理，则可得到： uB3=99×1%3=0.57μm 4 计算合成标准不确定度uC 合成标准不确定度的计算公式：uc=uA2+uB2 由于测量重复性涵盖了涂层测厚仪分辨率，取大舍小，则uB2=0.058舍去，只取uA=0.28 uc=uA2+uB12+uB32 0.282+2.312+0.572= =2.40μm 5 确定扩展不确定度U： U=k*uc=2*2.40=4.8 μm k=2 6 涂层厚度测量过程的测量结果： Y=（98.6±4.8）μm 评定人： 评定日期：2022.06.26