编号：0112 -2020-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 孔径尺寸测量 |  | 被测参数要求(含公差) |  | Φ5.4mm±0.15mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | N40024441B0 元件面正视外形图 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） - 测量参数的允许误差：±0.15mm 测量参数公差范围：T＝0.15－（-0.15）＝0.30mm 计量要求： △允＝T/6＝0.30/6＝0.05mm - 测量范围的导出 测量范围要求：5.4mm ±0.15mm ，即：（5.25 - 5.55）mm 三次元影像量测仪测量范围为：（0-300）mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 三次元影像量测仪/LS-A1-029 |  | (0-300)mm |  | U=2.7μm (k=2) |  | TY-060-2021-1205338 | 2021.12.16 |
| 计量验证记录 - 测量设备（0-300）mm的三次元影像量测仪的测量不确定度：U=2.7μm (k=2) 孔径尺寸测量参数公差：T=0.30mm Mcp = T/2U=0.30/2×0.0027 =55.6＞1.3 满足Φ5.4mm孔径尺寸测量过程的计量要求。 - 测量设备的测量范围：（0-300）mm的三次元影像量测仪满足测量过程范围的要求。 验证结论：☑符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 2022 年1 月 20 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别是否代表了“顾客”的要求 - 计量要求导出方法正确 - 测量设备的配备满足计量要求 - 测量设备经过校准 - 测量设备验证正确 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期： 2022 年 8 月 19 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |