项目编号：0112-2020-2022

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：常州澳弘电子股份有限公司

审核员：              审核日期：2022年 8 月19 日 ~  8 月 19 日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 品保部：抽查编号为LG-A1-022的显微镜2021年12月16日校准；查出厂编号为LS-A1-029的三次元影像量测仪2021年12月16日校准。抽查编号为FM-A1-002的电子天平2021年12月16日校准，编号为3-8220的孔铜厚度标准片2022年3月10日校准。 制造部：查出厂编号为HY80833的压力表2022年4月14日检定合格。 测量设备均处于有效的校准状态；现场使用的测量设备有计量确认状态标识；使用环境条件满足要求；测量设备的相关信息（测量设备名称、编号、型号规格、准确度等级、溯源方式等）和检定证书台账信息一致。 测量设备溯源委托扬州市天域计量测试有限公司、常州检验检测标准认证研究院、上海市计量测试技术研究院等机构校准 祥见《测量设备溯源抽查表》 | 制造部 品保部 | 否 |
| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查孔径尺寸测量过程，已识别为重要测量过程，并导出了计量要求，测量设备三次元影像量测仪（LS-A1-029）经过校准（校准日期2021.12.16），采用Mcp值进行了验证，验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。 企业暂无验证不符合的测量设备。 详见附件《计量要求导出及验证记录表》 | 制造部 品保部 | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程 | 测量过程控制 12项，为重要测量过程控制，无新增测量过程，对测量过程编制了控制规范并进行了有效性确认，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，对识别的测量过程按控制规范规定的频次进行了持续的监视控制。 详见《测量过程控制检查表》及附件 | 制造部 品保部 | 否 |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 对孔径尺寸测量过程进行了测量不确定度评定， 编制了《孔径尺寸测量过程测量不确定度评定》报告，评定方法正确。 附件《孔径尺寸测量不确定度评定报告》。 | 制造部 品保部 | 否 |