编号：0997-2022

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏道成不锈钢管业有限公司 | | | | | | | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 品管部  （实验室） | 洛氏硬度计 | DC-SY-02 | HR-150A | ±(2~4)HRB | 标准硬度块：±0.3HR | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2021.9.22 | √ |
| 品管部  （实验室） | 万能试验机 | DC-SY-05 | WDW-600D | 1级 | 标准测力仪：0.3级 | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2021.9.22 | √ |
| 品管部  （实验室） | 地磅 | 1904000107 | 1t | Ⅲ级 | 标准砝码：  M2等 | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2021.9.22 | √ |
| 品管部  （实验室） | 余氯分析仪 | DC-SY-18 | LH-C01 | Urel=2.2%,  k=2 | 氯气气体标准物质：Urel=1%,k=2 | 深圳中航技术检测所有限公司 | 2021.9.22 | √ |
| 品管部  （实验室） | 离子计 | DC-SY-16 | PXSJ-216 | U=0.5mV,k=2 | 直流电位差计：0.01级 | 深圳中航技术检测所有限公司 | 2021.9.22 | √ |
| 生产车间 | 带表卡尺 | AP079668 | （0-200）mm | ±0.03mm | 量块：5等 | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2021.9.22 | √ |
| 生产车间 | 壁厚千分尺 | DC-SY-19 | （0-25）mm | ±0.004mm | 量块：5等 | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2021.9.22 | √ |
| 生产车间 | 外径千分尺 | C15863 | （0-75）mm | ±0.004mm | 量块：5等 | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2021.9.22 | √ |
| 生产车间 | 压力表 | E18600 | （0-2.5）MPa | 2.5级 | 智能数字压力校验仪：0.05级 | 南京金陵特种设备安全附件检验中心 | 2022.7.27 | √ |
| 审核综合意見：  公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司**未**建最高计量标准，测量设备由品管部负责溯源。公司测量设备全部委托中国航发南方工业有限公司计量实验室、深圳中航技术检测所有限公司、南京金陵特种设备安全附件检验中心检定/校准，校准/检定证书由品管部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期：2022 年08 月 24 日下午~ 08 月 26 日  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。