项目编号：0997-2022

审核员现场审核记录（二）

企业名称：江苏道成不锈钢管业有限公司

审核员：                                审核日期： 2022年 8月24 日下午 ~8月26 日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 品管部负责测量量设备全过程管理工作。品管部负责原材料、产品中间过程、产成品检验，品管部、采购部、市场部、物流部相关人员清楚自已的工作职责，职责分明。 | 技术研发中心、生产技术部、市场部、采购部、物流部 | 无 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 品管部已组织识别企业的顾客的测量要求、法律法规要求，建立了部门《测量过程控制及一览表》及《测量设备计量确认明细表》。 物料交接、能源、安全、现场管理等方面未发现有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 技术研发中心、品管部、市场部物流部 | 无 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量目标 | 查：《测量管理手册》统计2022上半年6个质量目标，目标已分解，所查的各部门质量目标均达标。 | 技术研发中心生产技术部（设备部、生产中心、仓储管理部）市场部、采购部、物流部 | 无 |
| 4 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 查《不锈钢材料（Ni）成分的测量过程控制规范》，生产中心的DC-SC-11-2022《管件焊接作业指导书》、技术研发中心的DC/FM/02-2022《管材喷码技术文件》，均受控，并且现行有效。计量单位使用正确。 | 技术研发中心生产技术部（设备部、生产中心、仓储管理部）市场部、采购部、物流部 | 无 |
| 5 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了《测量软件管理程序》。已识别了全公司所有软件，建立了“测量软件管理台帐”，共12个测量软件，分别有测试确认日期，测试确认周期。 | 品管部 | 无 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业建立了《测量记录管理程序》。 查：文件编号DC-FM-1881/A2《检测报告单》，检测项目：钢带宽度，检测日期2022年8月13日，检测见过合格。 查：文件编号：DC-FM/03-2022 《制管生产工序自检与工艺参数记录表》，日期2022年8月17日，检验结果合格。质量记录保存期为三年。 | 品管部、生产技术部、市场部、采购部、物流部 | 无 |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。 | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 公司建立了《测量设备管理程序》，企业规定了产品质量检测、工艺控制参数、环境监测、经营能源等测量设备列入体系管理。 企业纳入测量体系的测量设备均进行了管理，编制了《测量设备台账》共73件，进行了A、B、C分类管理，其中包括强制检定5台）。品管部实验室的环境条件满足要求，其他部门的测量设备使用对环境无特殊要求。 测量设备的溯源管理满足要求，详见《测量设备溯源抽查表》。 检查仓储管理部现场使用的Ⅲ级（0-10）t电子吊秤，未送检溯源，不符合GB/T 19022-2003标准中7.3.2条款的要求。 | 品管部 | 是 02 |
| 8 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 查见：《合格供方评价表》对中国航发南方工业有限公司计量实验室、深圳中航技术检测所有限公司、南京金陵特种设备安全附件检验中心进行评价，符合要求。 | 品管部、采购部 | 无 |
| 9 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 查：《测量过程控制一览表》共识别共28个测量过程，其中重要过程13个。涉及到原材料检验、生产过程检验、成品检验。 查：高控过程“不锈钢材料（Ni）成分的测量过程”计量确认过程验证记录表，验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。 高度控制的测量过程计量确认详见附件《计量要求导出及验证记录表》 | 品管部 | 无 |
| 10 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 | 查：《测量过程控制一览表》共识别共28个测量过程，其中重要过程13个。 重点抽查了关键测量过程“不锈钢材料（Ni）成分的测量过程”进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，企业按控制规范规定的频次进行监视。 详见《测量过程控制检查表》及附件。 | 品管部 生产技术部 | 无 |
| 11 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 查见了“不锈钢材料（Ni）成分的测量过程”关键测量过程不确定度评定，评定方法正确。 详见附件《测量不确定度评定报告》. | 品管部 | 无 |
| 12 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 市场部提供了2021年的5份“外部测量满意度调查表”，外部顾客满意度100%，品管部提供了10份“内部测量满意度调查表”，内部顾客测量满意度100%，结果满意。 | 品管部、市场部 | 无 |
| 13 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司制定了《测量管理体系审核和监视管理程序》，对列入体系管理的重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。 | 品管部 | 无 |
| 14 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 计量单位使用未发现不正确。 | 品管部、生产技术部、技术研发中心、市场部、采购部、物流部 | 无 |
| 15 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 公司主要耗能为电、水，2021年7月-2022年6月耗能折合125.73tce，不是重点耗能企业。 | 安环部 | 无 |
| 16 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 查：企业电表、水表由供电供水部门进行检定，未配置分表。 | 安环部 | 无 |
| 17 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 查：能源计量数据在生产日报中每月统计，通过人工计数然后上报，测量数据都来自于测量设备电能表、水表。 | 安环部 | 无 |
| 18 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 抽查企业与中建安装集团有限公司物资签订的“采购与供应年度集中采购协议”，合同编号中建安装0300202200031033，签订时间2022年4月30日，产品：316薄壁不锈钢管及管件、304薄壁不锈钢管及管件”，确认了企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。 | 市场部 | 无 |
| 19 | 安全环保管理 |  | 查：编号2022（高博）环检（水）字051609号，报告日期2022年5月16日，检测项目：废水，检测结果合格。 查：编号2022（高博）环检（水）字051609号，报告日期2022年5月16日，检测项目：废水，检测结果合格。 企业的特种设备共有17台，含叉车、固定压力容器、搪玻璃反应釜、油冷却器、天然气管道、余热锅炉，均在有效期内使用。 抽查型号LDA10-16.5A3,编号4170104612009B662的桥式起重机，检验日期2022年04月22日，检测单位南京市特种设备安全监督检验研究院，检验结论合格。 | 安环部 | 无 |