成品（绝缘漆）出厂称重测量不确定度评定

1、概述

  1.1 测量依据：TH/GL-1606001《绝缘漆包装规范》
1.2测量环境：温度（-20～35）℃

  1.3 测量标准：测量范围是0～300kg、分度值为0.01kg、在（50~200）kg时允误差为±0.10kg的Ⅲ级电子台秤。
  1.4 被测对象：绝缘漆

  1.5 测量方法：用电子台秤直接测量，读出数据。

  1.6 数学模型：

           
[image: image19.jpg]



     式中：
[image: image2.wmf]i

m

—电子台秤的示值;
            m—测得值.
2、计算标准不确定度
2.1测量重复性引入的不确定度
[image: image3.wmf]1

u


     在相同条件下，用电子台秤对成品重复测量5次，得到测量数据：（180.02、180.03、180.00、180.01、180.02）kg
     
[image: image4.wmf]                   
[image: image5.wmf]m

≈ 180.016kg
     单次实验标准偏差 
[image: image6.wmf]=

-

-

=

å

=

)

1

(

)

(

1

2

n

m

m

s

n

i

i

 0.011kg
     算术平均值的实验标准差 
[image: image7.wmf]»

=

5

1

S

u

0.005kg

2.2 由电子台秤分辨率引入的标准不确定度分量
[image: image8.wmf]2

u

的评定

      电子台秤的量程为0～300kg、分度值为0.01kg，其在±0.005kg的区间为均匀分布，半宽度a=0.005kg，则可得到
        
[image: image9.wmf]=

=

3

2

a

u

 0.003kg

2.3 电子台秤允差引入的不确定度：允差0.10kg。按均匀分布处理，则可得到


[image: image10.wmf]3

u



 EMBED Equation.3  [image: image11.wmf]3

10

.

0

≈0.076 kg

3、合成测量不确定度：

  3.1 测量不确定度汇总表

各分量的测量不确定度汇总

	测量不确定度
	不确定来源
	测量不确定度（kg）

	
[image: image12.wmf]1

u


	测量重复性
	0.005

	
[image: image13.wmf]2

u


	电子台秤分辨率
	0.003

	
[image: image14.wmf]3

u


	电子台秤允差
	0.076


3.2合成不确定度的计算

由于测量重复性涵盖了电子台秤分辨率，取大舍小，则
[image: image15.wmf]2

u

=0.003舍去，只取
[image: image16.wmf]1

u

=0.005
       
[image: image17.wmf]=

+

=

2

3

2

1

u

u

u

c

0.076 kg

4、扩展不确定度表示

      取k=2  
[image: image18.wmf]»

´

=

c

u

k

U

 0.16  kg
5、测量结果表示

      Y=(180.02±0.16)kg

[image: image1.wmf]i

m

m

=


评定人：            评定日期：2021.12.05
_1234567897.unknown

_1234567901.unknown

_1234567903.unknown

_1234567905.unknown

_1234567906.unknown

_1234567907.unknown

_1234567904.unknown

_1234567902.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

