附录A

石子、陶瓷、乳白粒径测量结果不确定度评定

- 检测方法及测量数学模型

1.1检测依据： 《成品检验标准》，YLJ-W-ZJ-002

1.2检测环境条件：常温

- 1.3被测对象：选择宽度为50mm标准件

- 1.4测量仪器：游标卡尺

- 1.5测量数学模型  y=x

- y———被测宽度为50mm标准件尺寸

- x———游标卡尺示值

2.最佳测量值

对宽度为50mm标准件尺寸重复测量n=10次，

测得结果（mm ）：

50.02 、50.00 50.02、 50.00 、50.00、50.02.、50.00 、50.00 、50.02、50.02。

x=1nxi=50.012

3. 方差及灵敏系数

uC2(y)=(∂y∂x)2u2(x)                 ∂y∂x=1

uC(y)=u(x)

4．标准不确定度评定

测量读数值的不确定u(x)包括测量重复性引入的不确定度u1(x)和游标卡尺误差引入的不确定度u2(x)

4.1重复性引入的不确定度u1(x)

s(x)=(xi−x)2n−1≈0.0067mm

u1(x)=s(x)n≈0.0021mm

4.2游标卡尺误差引入的不确定度u2(x) 游标卡尺最大允许误差±0.03m，估计均匀分布

u2(x)=ak=0.033≈0.0173mm

4.4合成标准的不确定u(x)

uc(x)=u12(x)+u22(x)≈0.018mm

5．扩展不确定度

U=k⋅uC(x)=2×0.018mm=0.036mm     k=2

评定人：                                       2022.2.27