

**测量管理体系**

**（****GB/T19022-2003/ISO10012:2003）**

**监督审核报告**

认 证 企 业：江西金虎保险设备集团有限公司

编 号：0106-2018-2022

审核类型：年度监督审核

编号：0106-2018-2022

**监督审核报告**

**一、基本情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江西金虎保险设备集团有限公司 | 企业联系人 | 张晓红 |
| 认证证书编号 | ISC-2018-0304 | 证书有效期 | 2023-09-27 0:00:00 |
| 监督审核次数 | 四 | 本次监督时间 | 2022年08月30日 |
| 监督审核员  姓名及确认号 | 郭小红2021-M1MMS-2274774  周彤2021-M1MMS-2274792 | 监督审核涉及的区域或部门 | 行政部、技术部、营销部、生产部 |

**二、监督审核内容**：

1.一年内违反法律法规或重大事故的情况：

2021年9月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业组织机构没有变更，产品没有增加。2020年1月7日生产经营地址发生变更：由江西省樟树市药都南大道156号，变更后为江西省宜春市樟树市药都科技产业园金属区科技路66号。

2.内部审核和管理评审的情况：

2.1内审情况：公司于2022年7月20日-21日组织了公司测量管理体系，内审分2个组，对公司6个部门进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于7月25日完成整改。

2.2管理评审情况：企业于2022年8月10日开展了**单**体系管理评审，会议由公司总经理熊树林主持，由管理者代表熊波林汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的1个方面的问题落实了整改部门。

3.为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制，未新增关键测量过程：

a)计量要求的导出和验证：查立柱高度测量过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。祥见附件《计量要求导出及验证记录表》

b)测量不确定评定：查立柱高度测量过程，测量不确定度评定正确。祥见附件《测量不确定度评定》

c)有效性确认：查立柱高度测量过程，采用比对进行有效性确认，满足要求。祥见附件《测量过程有效性确认》

d)测量过程的控制：查立柱高度测量过程，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。

e)测量过程的监视：查立柱高度测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。祥见《测量过程监视记录》

f)测量设备的溯源：公司没有建立最高标准，企业测量设备均外送樟树市市场监督管理局计量站、苏州国方校准测试技术有限公司、江西赛宝计量检测有限公司检定/校准。抽查8台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。祥见《测量设备溯源检查表》

4.能源管理情况：

企业2021年耗能765吨标准煤。不**是**重点耗能单位， 企业主要耗能为电、水，每月供电、水部门抄表来计算用电量和水量。企业的一级电能表准确度为1.0级 ，水表准确度为2.5级 。满足GB17167标准4.3.8表4要求。企业的能源测量设备配备和准确度等级由当地供电和供水部门提供和定期进行拆检满足要求。能源管理满足《GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。

5.对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述：

查2021年外审开出了一项不符合项报告：在生产部一车间现场审核时，发现二氧化碳气罐上的压力表（0-25）MPa，提供不出送检记录。不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准中7.1.1条。次要不符合。

企业对不符合组织了纠正，1.氧化碳气罐上的压力表检定合格；2.企业进行了举一反三，避免相同问题重复发生。验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。

1. 对投诉的处理情况：

企业2021年9月至今未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

1. 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

公司制定了3项质量目标，对目标进行了分解，查2021年9月到2022年7月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计，记录内容全，每季度统计，质量目标管理满足要求。

1. 对企业组织任何变更的审核

企业组织机构没有变更，产品没有增加。2020年1月7日生产经营地址发生变更：由江西省樟树市药都南大道156号，变更后为江西省宜春市樟树市药都科技产业园金属区科技路66号。

1. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

用于企业的形象宣传。

10.本次监督审核未发现严重不符合项，发现一般不符合项1项。

在生产部审核时发现，编号为JH-TC-01的涂层测厚仪，有效期2021.10.08-2022.10.07，对关键测量过程使用的涂层测厚仪在校准回来后未进行计量确认。不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003中7.1.1的要求 ，为次要不符合 。

11.涉及产品的销售和售后、维修业务与测量管理体系有关内容的审核情况：

抽查江西金虎保险设备集团有限公司2022年郎溪县智慧档案馆配套设备采购项目合同，签订时间2022年2月28日。确认该公司对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备钢卷尺、游标卡尺、电子台秤、涂层测厚仪、压力表等的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。

抽查江西金虎保险设备集团有限公司2022年绿色智慧档案室合同协议，项目编号：CRCC-JTGS-01，签订时间2022年3月10日,有质量保证及售后服务条款，其中：“7检验、测试7.1在交货前，卖方应按合同要求对物资的质量、规格、性能、数量和重量等进行全面详细的检验，并出具一份证明物资符合合同规定的检验合格证书。

**三、监督审核结论意见**(含需要说明的事项):

通过2022年8月30日，对江西金虎保险设备集团有限公司监督审核.验证了公司在去年一年内，测量管理体系运作情况，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理规范，过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作。综上所述，审核组认为江西金虎保险设备集团有限公司测量管理体系，符合GB/T 19022-2003标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

审核组组长（签字）： 日 期：2022.8.30

审核组成员(签字)：  日 期：2022.8.30

北京国标联合认证有限公司(盖章) 日 期：