项目编号：0125-2017-2022

审核员监督审核记录（一）

企业名称：国家能源集团宁夏煤业有限责任公司

审核员： 王渐、汪莲                       审核日期： 2022年9 月14 日 ~  9 月 16 日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查质检计量中心熔体质量流动速率测量过程，企业配备了型号为BMF-001.02，出厂编号727685（ZJ-CJ-343）的熔融指数仪，2022年07月06日经宁夏计量质量检验检测研究院校准合格。测量设备现场标识、台账信息和证书一致。环境条件满足要求。 型号为AR224CN,编号为B444208245的电子天平2022年7月1日经宁夏计量质量检验检测研究院检定合格。测量设备现场标识、台账信息和证书一致。环境条件满足要求。 抽查甲醇分公司聚甲醛车间定量包装称重测量过程，配备了型号为LCS-25-DL编号为CE12015-WCL.BA-C的定量包装秤，2022年8月23日宁夏计量质量检验检测研究院检定合格。测量设备现场标识、台账信息和证书一致。环境条件满足要求。 配备定量包装电子复检秤，型号为FCS-25编号为CE12015-CFJ.BD-C,2022年8月23日宁夏计量质量检验检测研究院检定合格。测量设备现场标识、台账信息和证书一致。环境条件满足要求。 抽查煤制油分公司动力厂工艺循环水给水总管压力测量过程，工艺要求（0.47-0.6）MPa，企业配备了罗斯蒙特压力变送器，仪表位号：BOHTQ40CP101，型号规格：3051CG4A2B21AB4M5TK, 测量范围(0～1.0)MPa 2022年3月20日经仪表管理中心校准合格。环境满足要求。 | 质检计量中心/甲醇分公司/煤制油分公司动力厂 | 否 |
| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查质检计量中心熔体质量流动速率测量过程，企业配备了型号为BMF-001.02出厂编号为727685（ZJ-CJ-343）的熔融指数仪，2022年07月06日经宁夏计量质量检验检测研究院校准。误差±0.8℃，测量不确定度U=0.4℃k=2。查方法标准GB/T3682.1-2018，误差±1℃，测量设备验证满足要求。 查煤制油分公司气化一厂气化一区1楼D-2299107有毒可燃气在线监测测量过程，企业配备了型号PIR3000出厂编号为ARJL-0168的CH气体检测器，2022年03月22日经煤制油化工质检计量中心检定合格。误差为-1.3%FS，测量设备验证满足计量要求。 | 质检计量中心/煤制油分公司 | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 制定熔融指数测定仪期间核查作业指导书，保证熔融指数测定仪在检定/校准周期内，保持良好置信度的检定/校准状态，确保量值准确、可靠和可溯源。 查质检计量中心烯烃二分公司聚丙烯熔体质量流动速率测量过程盲样检测，样品批号：2500HY20220914C5 9月14日留样检测数据为2.00g/10min，9月16日再测数据2.02g/10min，一致性较好。测量过程受控。 | 质检计量中心 | 否 |
| 4 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 查煤制油分公司动力厂生产日报3月份自发电量：250515499kW﹒h，电气管理中心编制的煤制油分公司2022年03月电费分解表自发电量：251860140kW﹒h，相差1344641kW﹒h。不符合GB/T19022-2003/ISO 10012：2003标准8.2.4条款。 | 煤制油分公司 | 次要不符合项01 |