项目编号：0125-2017-2022

审核员监督审核记录（一）

企业名称：国家能源集团宁夏煤业有限责任公司

审核员:郭超、郁周                      审核日期： 2022年9 月14 日 ~  9 月 16 日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查煤制油分公司空分厂生产水涡街流量计，企业配备了型号为M01E118000，出厂编号8510FT106，2021年07月06日经宁夏瑞星力恒检测中心检定合格。测量设备现场标识、台账信息和证书一致。环境条件满足要求。 煤制油化工质检计量中心抽查型号为HS602,编号为1511118834的多功能校验仪与2021年8月13日经宁夏计量质量检验检测研究院校准合格。测量设备现场标识、台账信息和证书一致。环境条件满足要求。 抽查煤制油分公司一台红外可燃气体检测仪型号为Drager DIR3000，编号为8360A7001，2022年8月23日宁夏计量质量检验检测研究院检定合格。测量设备现场标识、台账信息和证书一致。环境条件满足要求。 煤制油分公司包装车间配备定量包装电子复检秤的标准砝码，型号为10kg编号为10-03,2021年7月26日经煤制油化工质检计量中心检定合格。测量设备现场标识、台账信息和证书一致。环境条件满足要求。 抽查煤制油分公司合成塔温度TE-054326A温度测量过程，工艺要求（480-500）℃，企业配备了宁夏莫克仪表生产的热电阻，仪表位号：BOHTQ40CP101型号规格：MKW1-101560K, 测量范围(0～600)℃, 2022年1月3日经生产厂家校准合格。环境满足要求。 | 煤制油化工质检计量中心 煤制油分公司 煤制油分公司 空分厂 | 否 |
| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 7.2.2测量过程的设计 | 抽查煤制油分公司空分厂出厂编号C2004041764、C2004042190两台复合式报警仪，由煤制油化工质检计量中心进行周期检定，检定日期为2022年6月29日，测量要求识别正确，粘贴计量确认标识，都进行了识别与确认。煤制油化工质检计量中心定期进行周期检定，仪表车间进行定期标定，以确保安全防护用计量器具准确可靠。 | 煤制油化工质检计量中心 煤制油分公司 空分厂 | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业无新增关键测量过程，抽查定量包装秤关键测量过程，编制了定量包装秤测量过程控制监视规范，并填写了编号: ZJ-JL--CY-06的测量过程有效性确认记录，2022年6月15日，确认人员马克文确认此过程有效。 | 煤制油化工质检计量中心 煤制油分公司空分厂 煤制油分公司 | 否 |
| 4 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的视 | 煤制油分公司对计量确认过程按照测量过程及其一览表制定的频次在DCS持续监视，煤制油化工质检计量中心，对贸易结算用天然气、生产水等测量过程按照要求进行线下比对监视。对电子汽车衡每日称重前进行比对、核查，确保贸易结算计量器具准确可靠。 | 煤制油化工质检计量中心 煤制油分公司空分厂 煤制油分公司 | 否 |