编号：0001-2019-2019

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 阿自倍尔仪表（大连）有限公司 | | | | | 审核员 | 余慧 | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级/不确定度 | 测量标准装置  准确度等级/不确定度 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 质管课 | 坐标测量机 | GB1901MB | RVF800A-03 | U=（1.8+L/1000）μm k=2 | 量块：4等 | 大连计量检验检测研究院有限公司 | 2019年4月2日 | √ |
| 制造课 | 耐震压力表 | 17797 | （0～10）MPa | 2.5级 | 0.05级 | 辽宁省计量科学院 | 2019年9月08日 | √ |
| 品质部 | 超声波测厚仪 | C-E145 | LE-3730-1 | B级 | U=0.2μm  K=2 | 辽宁省计量科学院 | 2019年12月15日 | √ |
| 生产部 | 内径量表 | C-R746 | (50-150)mm | 0.01级 | U=3.8μm  K=2 | 大连计量检验检测研究院有限公司 | 2018年8月06日 | √ |
| 制造课 | 游标卡尺 | C-R822 | （0～300）mm | U=0.013mm  K=2 | 5等 | 大连计量检验检测研究院有限公司 | 2019年4月15日 | √ |
| 质保课 | 千分尺 | C-R776 | （175-200）mm | U=2μm  K=2 | 量块：4等 | 大连计量检验检测研究院有限公司 | 2019年11月21日 | √ |
| 品质课 | 圆度圆柱状测量仪 | C-E24 | RA-2200AH | U=0.04μm  K=2 | U=0.03μm  K=2 | 大连计量检验检测研究院有限公司 | 2019年3月16日 | √ |
| 品质课 | 数字压力计 | G-E010 | 7252i | 1000kPa:U=0.03kPa k=2  4000kPa:U=0.09kPa k=2 | U=0.0033%-(k=3) | 中国计量科学研究院 | 2019年7月15日 | √ |
| 审核综合意見：  （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由）  企业未建计量标准，所有的测量设备均能溯源到法定计量检定机构及有资质的校准机构检定/校准，经查 8份测量设备检定/校准证书，溯源符合文件要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期： 2019年12月24日  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

**测量设备溯源抽查表**