编    号：0001-2019-2019

审核员现场审核记录

企业名称： 阿自倍尔仪表（大连）有限公司

审核员：   余慧                                    审核日期：2019年 12月24日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查企业（0-300）mm游标卡尺、LE-3730-1超声波测厚仪、坐标测量机、粗糙底仪、数字压力计等6台测量设备均分别经过大连计量检验检测研究院有限公司、辽宁省计量科学院和中国计量研究院进行检定/校准，均在有效期内。 查现场测量设备已粘贴标识,但有标识不统一为计量确认合格,有的是“合格证”,有计量确认状态标识不统一的现象。测量设备基本分类正确。 测量设备使用环境满足要求，不需要修正。抽查部分测量设备送法定计量检定机构检定校准。详见《测量设备溯源抽查表》测量设备的信息与检定或校准证书及公司检定 记录信息一致。 | 品质保证部 制造部 | 否 |
| 3 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查关键测量过程外径尺寸测量过程，测量要求识别正确，配备的RVF800A-03坐标测量机由大连计量检验检测研究院有限公司校准。测量设备已验证，方法正确。 | 品质保证部 制造部 | 否 |
| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业本年度没有新增关键测量过程，查重要测量过程外径尺寸测量过程，编制了过程控制规范，并定期进行了有效性确认。 详见高度控制有效性确认附件。 | 品质保证部 制造部 | 否 |
| 5 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 查外径尺寸测量过程进行了不确定度评定。 详见不确定度评定附件。 | 品质保证部 制造部 | 否 |
| 6 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对测量设备的计量确认过程按照周检计划进行定期确认，对测量过程按照控制规范的频次进行持续监视。 | 品质保证部 制造部 | 否 |