**测量设备溯源抽查表**

编号：0073-2018-2022

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 湖北万锦科技有限公司 | | | | | | | |
| 部门 | 测量设备  名称 | 测量设备  编号 | 型号规格 | 测量设备  计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 检测中心 | 游标卡尺 | 40840 | （0~150）mm | ±0.03mm | 量块4等 | 湖北省计量测试技术研究院荆门分院 | 2022.5.25 | √ |
| 检测中心 | 差示扫描  量热仪 | 20200701001 | DSC-100 | ±5.0% | 热分析标准物质（铟）U-=0.26 k=2 | 安正计量检测有限公司 | 2021.9.27 | √ |
| 检测中心 | 温湿度表 | 01 | JL6884 | ±2℃  ±5%RH | 精密露点仪±0.05 | 湖北省计量测试技术研究院荆门分院 | 2022.5.30 | √ |
| 检测中心 | π尺 | 220304 | Φ（9~80）mm | U=0.03mm k=2 | 标准钢卷尺  ±（0.03+0.03L）mm | 湖北省计量测试技术研究院荆门分院 | 2022.5.25 | √ |
| 生产部 | 真空压力表 | HY71522179207 | （-0.1~0）MPa | 1.6级 | 精密数字压力表0.05级 | 沙洋县公共检验检测中心 | 2022.4.22 | √ |
| 生产部 | 电子吊秤 | 190230 | OCS-3t | Ⅲ级 | 砝码F1、F2等级 | 沙洋县公共检验检测中心 | 2022.5.6 | √ |
| 检测中心 | 白度测定仪 | 21604118 | SKZ102A | U=2.9 k=2 | 标准白板U=2.0 k=2 | 上海捷祥测控技术有限公司 | 2021.9.27 | √ |
| 检测中心 | 电子  万能试验机 | 12090073 | TLD-20A | 1级 | 标准测力仪0.1级 | 上海捷祥测控技术有限公司 | 2021.9.27 | √ |
| 审核综合意見：  公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司**未**建最高计量标准，测量设备由检测中心负责溯源。公司测量设备全部委托上海捷祥测控技术有限公司、沙洋县公共检验检测中心、安正计量检测有限公司、湖北省计量测试技术研究院荆门分院检定/校准，校准/检定证书由检测中心保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期：2022 年 09 月13 日    审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。