[image: image1.jpg]



   

北京国标联合认证有限公司

[image: image2.png]


       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


项目编号：0073-2018-2022
审核员现场审核记录一

企业名称：湖北万锦科技有限公司
审核员：  吴素平                                           审核日期2022年09月13日      

	序号
	审核内容
及抽样要求
	对应的
标准
条款
	审核记录

及说明
	审核
部门
	是否列入
不符合项

	1
	了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？

企业建立测量体系后取得了哪些成绩？

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况，对投诉的处理情况。产品有否增加？
	5.2顾客为关注焦点
	自去年审核以来的一年，企业的测量管理体系运行能持续满足标准要求，企业的产品质量、测量设备和测量过程能持续满足顾客的测量要求。
企业目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的顾客投诉、纠纷。 
企业的产品无新增。 
	管理层
检测中心
	否

	2
	管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。

	5.3质量目标
	查WJ.CL-2018《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标五项一致，是管理体系追求的承诺和准则，内容基本覆盖标准要素。有具体指标可测量，查《2022年度公司测量工作计划》，2022年（1-2）季度的质量目标由检测中心统计考核，均达标。符合GB/T 19022-2003标准要求的适应性、有效性及对持续运行的控制。
	检测中心

	否

	4
	企业内审和管理评审情况？
	8.2.3测量管理体系审核
5.4管理评审

	检查了企业提供的内审资料：企业于2022年06月（01-02）日，组织了测量体系的内部审核工作，分二组对体系涉及的所有部门进行了全要素的审核,审核组检查了企业内审计划表、会议签到表、内审检查表、内审报告、不符合项报告等记录规范、信息内容填写完整，测量管理体系发现了一个次要不符合项，于2022年06月03日完成了整改，不符合项已关闭。
检查了企业提供的管理评审资料：企业于2022年06月10日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业管理者代表严常军主持，根据管理评审内容的要求，管代及各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，总经理作了评审总结报告，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，质量目标是适宜的，并形成了管理评审报告，管评输出了两项事项，并制订了整改措施表，满足要求。
	管理层
检测中心


	 否

	5
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查对列入体系管理的高控测量过程按《测量过程控制规范》的要求进行监视，见附件原料熔体流动速率测试过程的《测量过程监视统计记录表及控制图》。
	检测中心
 
	否

	6
	企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？
	8.3不合格控制
	上年度对企业外审中发现不符合情况及对纠正措施实施的有效性的验证：
1、查生产车间生产线上的真空压力表（编号：190616562）未纳入台账管理。
企业采取了纠正措施：企业已将生产线上的（编号：190616562）的真空压力表纳入《测量设备台帐》管理，并于2022年4月22日，送检溯源，满足要求。

   2、查检测中心：熔体流动速率测定仪于2020年10月13日经上海捷祥测控技术有限公司校准，校准证书号：JX-2020-T-WH1021522 ，校准结果的扩展不确定度：温度U=0.3℃，k=2, 于2020年11月02日由易逵计量确认合格，但仪器上未粘贴计量确认合格证。
企业采取了纠正措施：检查了检测中心的测量设备熔体流动速率测定仪的计量确认合格标识：计量确认日期2021年09月27日，有效期于2022年09月26日，确认人易逵，满足要求。
上年审核确定的二个次要不符合项，经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效。以上不符合项已整改完成，同意关闭。
	检测中心

	否

	7
	企业如何实现测量管理体系持续改进？ 
	8.4改进
	企业通过内部审核、管理评审、外部审核等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。
	检测中心

	否

	8
	强制检定
	计量法制要求
	抽查了相关部门质量记录，记录中基本均能采用法定计量单位，企业的产品不是定量包装产品，企业的强检计量器具，主要是用于贸易结算的电子汽车衡，检查了其检定证书：出厂编号1241，SCS-100，检定日期2022年05月02日，有效期至2023年05月01日，检定机构：沙洋县公共检验检测中心，满足要求。 
	管理层
检测中心

	否

	9
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？
	认证证书标识的使用
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于：测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传，以及用于产品投标加分使用。
	管理层
	否

	10
	组织机构及资质的变更情况
	
	 企业的机构及资质无任何变化。
	管理层
	否


 2 / 2

