编号：0050-2016-2019

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 蓝深集团股份有限公司 | | | | | 审核员 | 李莉英 | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级 | 测量标准置  准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 质管部 | 兆欧表 | 15109991 | ZC25B-3 | 10.0级 | R：(0.2～5)级，U：±1% | 南京市计量监督检测院 | 2019.11.21 | √ |
| 质管部 | 耐压测试仪 | 180328154 | RK2672BM | 5级 | MPE:±0.5% | 南京市计量监督检测院 | 2019.11.21 | √ |
| 质管部 | 压力变送器 | 1104195 | AOB-132 | 0.5级 | 0.05级 | 南京市计量监督检测院 | 2019.11.26 | √ |
| 质管部 | 外径千分尺 | LS15-239 | （125～150）mm | ±0.005mm | 3等,4等,5等 | 南京市计量监督检测院 | 2019.11.20 | √ |
| 质管部 | 声级计 | 02004212 | HS5660A | 2级 | (0.4～1.0)dB *(k*=2) | 南京市计量监督检测院 | 2019.11.21 | √ |
| 质管部 | 压力表 | 61002701 | （0～1）MPa | 2.5级 | 0.4级 | 南京市计量监督检测院 | 2019.09.25 | √ |
| 质管部 | 电磁流量计 | 19010100594 | KEFA-P-500G3 | *U*rel=1.6%  *k*=2 | 0.5级 | 南京市计量监督检测院 | 2019.11.21 | √ |
| 质管部 | 量块 | 21037 | 1mm～1.009mm(10) | 4等 | 2等 | 南京市计量监督检测院 | 2019.11.21 | √ |
| 质管部 | 数字温度指示调节仪 | 18H408015 | AI-518P | 1.0级 | 0.02级 | 南京市计量监督检测院 | 2019.11.25 | √ |
| 质管部 | 电子计数式转速表 | N679710 | DT-2234C | 0.3级 | *U*rel=1×10-4  *(k*=3) | 南京市计量监督检测院 | 2019.11.19 | √ |
| 审核综合意見：  （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ）  该企业测量设备均委托南京市计量监督检测院法定计量检定机构进行检定/校准，现场抽查10台件测量设备证书，都在周期内使用，标识齐全，测量设备管理相关信息一致。 | | | | | | | | |
| 审核日期：2019年12月28日  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

**测量设备溯源抽查表**