**测量设备溯源抽查表**

编号：0123-2019-2022

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 梅河口市兴业精密钢管有限公司 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 质检部 | 游标卡尺 | 6232 | （0-300）mm | ±0.03mm | 量块3等 | 通化市计量检定测试所 | 2021.9.18 | √ |
| 质检部 | 数字温度指示调解仪 | 08060013 | A1208G | 0.5级 | 直流电位差计0.05级直流电阻箱0.02级 | 通化市计量检定测试所 | 2022.6.23 | √ |
| 生产车间 | 外径千分尺 | 160947811 | （25-50）mm | ±0.001mm | 量块4等 | 通化市计量检定测试所 | 2021.9.30 | √ |
| 质检部 | 压力表 | F1982857 | (0-40)MPa | 1.6级 | 活塞式压力计0.05级 | 通化市计量检定测试所 | 2022.6.23 | √ |
| 质检部 | 工作用廉金属热电偶 | 07098765 | K型 | U=0.4°C K=2 | 多功能校验仪0.01级2等 | 通化市计量检定测试所 | 2022.6.23 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司**已未**建最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备除自检外全部委托通化市计量检定测试所等机构检定/校准，校准/检定证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |
| 审核日期： 2022 年 8月 25 日~ 8月 25 日 审核员签字：f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b 部门代表签字： 682796b1346771895c28000a12ecab1 |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。