表观密度称重测量过程测量结果不确定度评定

1.检测方法及测量数学模型

1.1检测依据：GB/T6343-2009

1.2检测环境条件：(23±2)℃

1.3被测对象：选择20g的标准砝码

1.4测量仪器：电子天平

1.5测量数学模型

m=mi

mi—电子天平的示值

2.最佳测量值

对标准砝码重复测量n=6次，

测得结果（g）：

20.000   20.001  20.001   20.000    20.000   20.001

x=1nxi=20.0005

3．标准不确定度评定

测量读数值的不确定u(x)包括测量重复性引入的不确定度u1(x)和电子天平误差引入的不确定度u2(x)

3.1重复性引入的不确定度u1(x)

s(x)=(xi−x)2n−1≈0.00055g

u1(x)=s(x)n≈0.00022g

3.2电子天平误差引入的不确定度u2(x)

电子天平证书给出最大允许误差±0.005，估计均匀分布

u2(x)=ak=0.0053≈0.0029g

3.3测量读数值的不确定u(x)

u(x)=u12(x)+u22(x)≈0.0029g

4．合成标准不确定度

uC(y)=u(x)=0.0029g

5．扩展不确定度

U(y)=k⋅uC(x)=2×0.0029=0.0058g

取U(y)=0.0058g                   k=2

评定人：                      日期：2021.11.28