项目编号：0182-2020-2022

审核员现场审核记录

企业名称：湖州新天外绿包印刷有限公司

审核员：                                审核日期： 2022年09月02日下午-04日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 企业在上一个年度内营业执照、组织机构代码均无变化，企业产品没有增加，企业内部的组织架构图发生了变化、计量职能部门没有变化，测量管理体系程序和管理手册等按照相关要求于2022年03月26日进行了第1次修改；未收到投诉；未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。日常运行中生产经营平稳，生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升。企业本次无新增高度测量过程。 | 管理者代表 企业管理部 物资供应部 质量管理部 综合管理部 设计开发部 物资供应部 设备动力部 技术部 制造中心 市场部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量 目标 | 企业制定了3项质量目标，已分解至各部门、有目标指标， 查：编号为QC-6.2-02质量目标部门分解表，由质量管理部统计考核，均已完成目标值。 查：目标实施一览表，均为合格。 | 质量管理部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理 评审 | 企业于2022年08月20日开展了单体系管理评审，由公司管理者代表周亚非主持，各部门汇报了测量体系各方面工作的运行情况，会议肯定了公司测量管理体系的质量方针目标策划到位，整个测量管理体系实施运行的过程处于受控，有效和适宜，形成测量体系管理评审报告。对企业测量管理体系目前存在的1个方面的问题落实了整改。 | 企业管理部 质量管理部 综合管理部 | 否 |
| 4 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业建立了《外部供方管理控制程序》文件。建立测量设备合格供方名录、进行了评价。企业测量设备全部委托湖州市检验检测中心、深圳天溯计量检测股份有限公司、上海英菲计量设备检测有限公司进行检定/校准。并收集相关的资质及校准项目附件，并对其资质进行了评价，满足要求。 | 质量管理部 企业管理部 市场部 | 否 |
| 5 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查：企业的《测量设备管理台账》，按照A、B、C分类管理，测量设备台帐共有65件，均纳入到测量管理体系管理范畴；公司无强制检定测量设备；测量设备按周期送检计划进行检定/校准，列入测量管理工作。 抽查：质量管理部在用的折痕挺度仪，规格型号为79-11-00-001，管理编号为J024，校准日期：2021年12月31日，校准机构：湖州市检验检测中心。 抽查：质量管理部在用的分度吸量管，规格型号为1mL，管理编号为J073，校准日期：2020年01月12日，有效期至2023年01月11日，校准机构：深圳天溯计量检测股份有限公司。 抽查：质量管理部在用的读数放大镜，规格型号为1DIV/0.05mm，管理编号为J068，校准日期：2022年01月04日，有效期至2023年01月03日，校准机构：上海英菲计量设备检测有限公司。 检查质量管理部（实验室）在用的电子数显千分尺，规格型号为（0-25）mm，编号为J017 ，2021年12月31日经湖州市检验检测中心校准，合格，但未按要求张贴计量确认状态标识；不符合GB/T 19022-2003标准中 6.2.4条款的要求。 除上述一台电子数显千分尺未粘贴计量确认状态标识外，其余所有测量设备的计量确认合格标识、台账信息内容和证书一致。测量设备使用环境条件满足要求。符合要求。 | 质量管理部 制造中心 技术部 | 次要 不符合项 01 |
| 6 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 企业识别了36个测量过程，其中8个重要测量过程，分别为印刷品折痕力、油墨耐磨性测量过程、纸张的含水量、荧光白度等。详见：《测量过程和设备计量确认明细表》 抽查：油墨耐磨性测量过程，编制了《JISK-5701磨擦仪操作规程》，测量设备由湖州市检验检测中心校准，验证满足要求。 重点抽查了印刷品折痕力的测量过程，测量设备折痕挺度仪，规格型号为79-11-00-001，管理编号为J024，校准日期：2021年12月31日，校准机构：湖州市检验检测中心。在有效期范围内，并进行了计量验证，验证结果合格，验证方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确。 | 质量管理部 制造中心 技术部 | 否 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量 过程 | 企业建立了《测量过程管理程序》，对纳入体系管理的重要测量过程控制和一般的测量过程控制的测量设备测量过程进行了识别，提供了《计量确认和测量过程汇总一览表》，按照控制规范中规定的频次进行了监视。 企业一年来无新增测量过程。 查：油墨耐磨性测量过程、印刷品折痕力的测量过程等测量过程；本次重点抽查了关键测量过程“印刷品折痕力的测量过程”，体系运行以来能按照控制规范要求进行控制，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经校准，并进行了计量验证，验证结果合格，验证方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；详见《计量要求导出与计量验证记录表》、《测量过程控制检查表》及《测量过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认表》。 | 制造中心 技术部 质量管理部 | 否 |
| 8 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 企业建立了《测量不确定度管理程序》文件，满足标准要求。 重点抽查了印刷品折痕力的测量过程的不确定度评定，方法正确，满足要求。见附录《测量过程不确定度评定》。 | 制造中心 技术部 质量管理部 | 否 |
| 9 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业建立了《顾客满意度管理程序》采取《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客和内部顾客进行满意度调查。 企业建立了《顾客满意度管理程序》采取《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客和内部顾客进行满意度调查。内部顾客满意度调查表发出共8份，收回8份；满意度99.1%；外部顾客满意度调查表发出共35份，收回32份；满意度98.5%，满足要求。 | 销售部 质量管理部 | 否 |
| 10 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2022年03月30日组织了测量管理体系内审，由管理者代表周亚非为组长，有内审计划、审核日程、签到表、内审报告，开具了1个次要不符合项，内容为：新购置的规格型号为zc25-4的绝缘电阻表，未列入测量设备台账管理，不满足GB/T19022-2003标准6.3.1条款的要求。公司立即采取纠正措施，及时整改完毕。 | 质量管理部 | 否 |
| 11 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制了《测量过程设计和实现控制程序》中规定了测量过程设计和实现控制的管理控制要求，对测量过程的策划、设计、实现、测量过程失控分析，纠正和预防措施做了规定。满足要求。 | 质量管理部 制造中心 技术部 | 否 |
| 12 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 上一年度监督审核没有出具不符合项。 目前企业暂无不合格测量过程、不合格测量设备。满足要求。 | 质量管理部 制造中心 | 否 |
| 13 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 查：企业于2022年03月30日日开具的内审不符合报告，内容为：新购置的规格型号为zc25-4的绝缘电阻表，未列入测量设备台账管理，不满足GB/T19022-2003标准6.3.1条款的要求。公司立即采取纠正措施，及时整改完毕。符合要求。 企业的何小玲等3人取得了测量管理体系内审员证。 | 质量管理部 制造中心 | 否 |
| 14 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制 要求 | 企业测量设备共65台，均纳入到测量管理体系管理范畴，公司无强检测量设备；测量设备按周期送检计划进行检定/校准，列入计量管理工作。 抽查:测量设备一览表，填写基本规范，个别法定计量单位书写不规范，已于企业相关人员沟通、纠正。量值溯源符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。 | 质量管理部 制造中心 技术部 | 否 |
| 15 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 能源主要消耗品种为：天然气、电、水、蒸汽，2021年08月至2022年07月，天然气用量65802 m3，用电8487600千瓦时，用水48132 t，耗蒸汽2506.32 t；耗能折算为1457.08t标煤，企业不是重点用能单位。 | 综合管理部 | 否 |
| 16 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 企业对标志的使用，符合相关标准和规定。测量管理体系认证证书主要用于：激励员工始终保持提升产品质量的信念、企业形象广告宣传、招投标等。 | 综合管理部 质量管理部 | 否 |