项目编号：0952-2021-2022

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：大安市鸿聚石油钻采有限公司

审核员：                              审核日期：2022年09月01日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ 核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 7.2.4 测量过程的记录 | 抽查生技部（生产车间）编号为BZK-5/LTC-N-1428的标准块，2022年01月11日检定合格，查编号为A1804139的紫外辐射计，2022年01月11日检定合格。 查质检部编号为0659的石油管螺纹量规,2021年07月26检定合格、查编号为Z18050012的照度计，2022年01月10日检定合格。现场标识、台账信息和证书一致。企业测量设备环境条件满足要求。 查生技部（生产车间）已经停止使用的加热炉上的温控仪表未做状态标识。不符合GB/T19022-2003标准中6.2.4条款 标识的记录的要求。 | 质检部 办公室 生技部（生产车间） 供销部 | 次要不符合01 |
| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查了柱塞上部阀罩硬度检测测量过程，按要求进行了识别，测量设备按期检定，验证满足要求。 查质检部关键测量过程柱塞上部阀罩硬度检测，测量过程计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。详见《计量要求导出及验证记录表》。 | 质检部 生技部（生产车间） | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，企业共识别了15个测量过程，其中3个关键测量过程。编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，柱塞上部阀罩硬度检测测量过程，企业按控制规范规定的频次进行监视。详见《测量过程控制检查表》及附件。符合要求。 | 质检部 生技部（生产车间） | 否 |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查了柱塞上部阀罩硬度检测测量过程不确定度评定方法正确。 查阅：《测量不确定度评定报告》。符合要求。 | 质检部 | 否 |
| 5 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 测量设备和辅助材料/消耗性材料的办公室；办公室负责建立和评价合格供方清单，并保存确认和评价记录，查验相关资质满足要求。 抽查吉林省计量科学研究院的评价记录。营业执照、实验室认可证书CNAS L1423、计量检定机构授权证书资质，信用等级符合要求。 | 质检部 办公室 供销部 | 否 |
| 6 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业采用：《顾客满意度调查表》的方式进行顾客满意度调查，供销部对顾客的意见和投诉部门能和相关门沟通。质检部2021年下半年对公司顾客满意调查98%。 企业顾客满意度良好，没有顾客投诉、纠纷处理等问题发生。符合要求。 | 质检部 供销部 | 否 |
| 7 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为电和水。年消耗7.5吨标煤,不是重点用能单位。 | 办公室 | 否 |
| 8 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业进出用能单位应配备2台件，实际配备2台件，配备率100%，满足要求。 | 办公室 | 否 |
| 9 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 企业进出用能单位应配备2台，企业实际配备2.0级的三相三线电子式电能表和2.5级的水表两台，满足GB17167标准的要求。符合要求。 | 办公室 | 否 |
| 10 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 电能表、水表由当地供电、水务部门统一管理。符合要求。 | 办公室 | 否 |
| 11 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 能源数据每月抄表，能源报表数据可追溯到现场测试记录，满足要求。符合要求。 | 办公室 生技部（生产车间） | 否 |