编号：0900-2021-2022

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 扬子江药业集团有限公司 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 冻干粉针剂2#车间 | 温湿度计 | 50094290 | 608-H1 | ±2.0℃ | 精密露点仪：±0.2℃精密露点仪（温度）：*U*=0.1℃ k=2 | 江苏省计量科学研究院 | 2022.05.27. | √ |
| 冻干粉针剂2#车间 | 电子天平 | 50007518 | SB16001 | *U*=0.2g k=2 | 砝码 F1等级 | 江苏中宁计量科技有限公司 | 2021.11.09. | √ |
| 冻干粉针剂2#车间 | 压力表 | 5007015 | （-0.1～3）MPa | 1.6级 | 精密压力表检定装置0.4级 | 泰州市计量测试院 | 2022.06.13. | √ |
| 冻干粉针剂2#车间 | 电子台秤 | 50011152 | TCS-150（kg） | *U*=0.013kg k=2 | 砝码M1等级 | 江苏中宁计量科技有限公司 | 2022.01.06. | √ |
| 冻干粉针剂2#车间 | PH计/电导率仪 | 50096346 | SevenExcellence | 0.01级 | pH/离子计检定仪0.0006级 | 江苏中宁计量科技有限公司 | 2022.07.14. | √ |
| 冻干粉针剂2#车间 | 温度探头 | 50050951 | PT100 | ±0.5℃ | 二等标准铂电阻温度计 | 通标标准技术服务（上海）有限公司 | 2021.09.13. | √ |
| 冻干粉针剂2#车间 | 压差表 | 50008114 | （0～500）Pa | ±20Pa | 补偿式微压计二等 | 通标标准技术服务（上海）有限公司 | 2022.03.03. | √ |
| 冻干粉针剂2#车间 | 砝码（F1） | 50019195 | 5kg | *U*=5mg k=2 | 砝码 E2等级 | 江苏中宁计量科技有限公司 | 2022.05.17. | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：扬子江药业集团有限公司已制定《测量设备计量确认间隔管理程序》和《测量设备量值溯源管理程序》，建立温度数据采集仪校准装置、常用玻璃量器检定装置、电子天平检定装置和数字压力计检定装置最高计量标准，由泰州医药高新技术产业开发区（泰州市高港区）行政审批局考核发证，有效期至2027年07月06日，测量设备由制造部负责溯源。企业测量设备除自检外全部委托江苏省计量科学研究院、泰州市计量测试院、江苏中宁计量科技有限公司和通标标准技术服务（上海）有限公司检定/校准，校准/检定证书由质量部保存。根据抽查情况，该企业的检定/校准情况符合溯源性要求。 |
| 审核日期： 2022年09月02日 薛敏.jpg审核员签字： 部门代表签字：  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。