高度控制测量过程有效性确认记录

| 测量过程名称 |  | 配置工序药液pH值检测 | 测量过程编号 |  | CLGC-Y108-014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 冻干粉针剂2#车间 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述：对配置工序药液的pH值进行检测。 测量设备：PH计/电导率仪 测量方法：采用直接测量法，用PH计/电导率仪直接测量，读出被测数据，并记录。 环境条件：温度（18～30）℃，湿度45%～85% 测量软件；无 操作者技能：设备操作人员，经培训合格上岗，有两年以上经验。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 用PH计/电导率仪对标准样进行测量，对测量过程的有效性进行确认： 2022年8月10日用PH计/电导率仪对被测标样进行三次pH值测量，平均值为4.02。 2022年8月11日用PH计/电导率仪对被侧标样进行三次pH值测量，平均值为4.12。 测量过程的不确定度为U=0.20 k=2， E==0.36≤1 当E≤1时，此测量过程有效。 确认人员： 日期：2022.8.11 |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |
| 日期 | 变更内容 |  |  | 批准人 |  |