编号：0943-2021-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 原料药物稳定性温度控制 |  | 被测参数要求(含公差) | 40℃±2℃ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | 《中华人民共和国药典》（2020版 四部） |  |  |  |
| 计量要求导出方法 依据：《中华人民共和国药典》（2020版 四部） P.457. 9001 原料药物与制剂稳定性试验指导原则：（二）加速试验 供试品在温度40℃±2℃的条件下放置6个月，所用设备控制温度±2℃。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 恒温恒湿箱/13-19982/50071037 |  | KBF720 | 40℃：±2℃ |  | T2022-3005282G | 2022年03月24日 |
| 计量验证记录 1、测量设备的测量范围：（0～70）℃，满足计量要求的测量范围40℃±2℃的要求； 2、测量设备误差：±2℃，符合《中华人民共和国药典》（2020版 四部）9001原料药物与制剂稳定性试验指导原则：（二）加速试验规定的要求。 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2022年03月26日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求; - 计量要求导出方法正确; - 测量设备的配备满足计量要求; - 测量设备已经过检定/校准; - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2022年 09 月04日 |  |  |  |  |  |  |  |