	上海连成（集团）有限公司
测量管理体系
	文号：SL/JL-010
页次：第2页 共5页

	标题：流量测量过程控制规范
	版本号：第A版
修改：第0次修改



受控状态：                         文 号：SL/JL-10
代替文号：新增                     版 本：A/0

测量过程控制规范 
泵振动测量过程控制规范
发布日期：2022.1.8                                            实施日期：[image: image1.png]e Wile .
Viraa /TL-H:) de



2022.1.8
上海连成（集团）有限公司

泵振动测量过程控制规范 

1．测量方法

电测法。 

2、 测量依据

JJF 1509.1-2012《测量不确定度评定与表示》；

JJF 1059.2-2012《用蒙特卡洛法评定测量不确定度》；

GB/T 29531-2013《泵的振动测量与评价方法》。

范围

本标准规定了在泵的非旋转部件表面进行的振动测量、测量仪器及泵的振动评价方法。

本标准适用于转速为600r/min~12000r/mim(小于600r/min可参照使用)的各种型式泵，泵与电动机共轴(或泵轴与电机轴采用刚性联轴器连接)的泵机组。

本标准不适用于潜液泵、往复式容积泵和内燃机机驱动的泵机组。

3、 术语

3.1　位移幅值、速度幅值、加速度幅值

以上三项幅值运用简谐振动的运动议程定义如下：

　  （1）　 s=^scos(ωt+ψs)　　　　　　　　

　　（2）　 v=^vcos(ωt+ψv)　　　　　　　

　　（3）   a=âcos(ωt+ψa)　　　　　　　　 

式中：^s——位移幅值，mm；

　　　^v——速度幅值，mm/s；

　　　â——加速度幅值，mm/s2；

　　　s——位移瞬时值，mm；

　　　v——速度瞬时值，mm/s；

　　　â——加速度瞬时值，mm/s2；

　　　ω——角速度，rad/s；

　　　t——时间，s；

　　　ψs、ψv、ψa——初始相角，rad

3.2　振动烈度

　　规定振动速度的均方根值（有效值）为表征振动烈度的参数。泵的振动不是单一的简谐振动，而是由一些不同频率的简谐振动复合而成的周期振动或准周期振动，设它的周期是T，振动速度的时间域函数为：

　　　　　　v=v(t) 　　　　　　　　   

　　设泵的振动由几个不同频率的简谐振动所合成。由频谱分析可知，加速度、速度或位移幅值（â、^v、^s，j=1,2,……n）是角速度ωj的函数。根据加速度幅值â、位移幅值^s或速度幅值^v，可由下式计算出振动速度的均方根值：

　　　  [image: image6.png]


    
4　 测量一般准则

4.1　测量仪器

测量仪器特性
测量仪表的精度应符合GB/T13824的规定，在选择指针式仪表量程时，应使被测的最低振动烈度值的示值至少等于满量程值的30%，测量仪器应具有测量振动宽频带有效值能力，振动加速度测量系统的频率范围应覆善10Hz~8kHz振动烈度测量系统频率范围应覆盖10Hz~1kHz，但对于转速低于600r/min的泵，其通频响应范围下限应达到2Hz，非旋转部件振动的有效过滤位移值应符合下表B.1的规定。

[image: image2.png]F B EHTWABEO.5 1150 2 HETHE)

RHUBFR
RHFR EFRE - f
pm
A TERIA TR B A RIE S A AL 50
B AT HRE AR EKEET 80
c RREF 130
D BAER >130
RBEEFHE 50
RHRERR I
| AHEFUE 65
| BT 65
IrEKRE ; —
| RIFEFTRE 80

i X FRANERRRGXRMETH UR—ERRUANEN A RER TUARAATRB 1
LHMREREME, ZHFRELERIAHETTRANFAR.





测量仪器的环境要求和安装

所有仪器在其使用的环境中应能正常工作，测量系统应不受下述环境因素的影响:

A) 温度变化；

B) 磁场；

C) 声场

D) 电源波动；

E) 传感器方位；

F) 传感器电缆长度；

测量仪器的安装

振动传感器的安装应符合ISO10816-7的规定，应保证安装正确并不能降低测量精度。

测量仪器检定

所有的测量仪器、仪表都应经国家认可的计量检定机构检定，取得检定合格证书，并处于检定有效期内。
4.2　泵的安装与固定

　　机器的固定对所测得的机器振动值有很大的影响。对于泵不应在软安装或固定在软安装底板上测振动，应安装在固定的结构基础上测量。在这种情况下，必须注意只有基础（包括安装用导轨、土壤或混凝土）具有类似的动力学特性，才能对同类泵的振动烈度作正确地比较。如果这些条件不满足，只能对某种特定情况测定其振动烈度，此时，应明确基础和固定方法，作为比较振动烈度时参考。

泵在试验室作性能试验时，要同时进行振动测量和评价。此时对泵的基础固定要严格要求。泵在试验时属临时安装，当安装质量不如它在工作现场时，允许以在工作现场测得的振动烈度为准。

4.3　泵的运行工况
　　在测量离心泵、混流泵、轴流泵等叶片泵的振动时，应在规定转速（允许偏差±5%）以及允许用到的小流量、规定流量、大流量三个工况点上进行测量。对于降低转速试验的振动测量，不能作为评价的依据。
　　对齿轮泵、滑片泵、螺杆泵等容积泵（往复泵除外）应在规定转速（允许偏差±5%）、规定工作压力的条件下进行测量。
对液力偶合器应分别在负载、空载以及在调速范围内均匀地取10个转速点进行测量。这十个点通常是最大转速的100%、90%、……10%（由于空载调速范围限制，能够测到的转速点允许不足10个。在负载试验时，对应最高转速时应达到额定负载）

4.4　测点与测量方向

　　每台泵至少存在一处或几处关键部位，为了了解泵的振动，我们把这些部位选为测点，这些测点应选在振动能量向弹性基础或系统其他部件进行传递的地方，泵通常选在轴承座、底座和出口法兰处。把轴承座处和靠近轴承处的测点称为主要测点；把底座和出口法兰处的测点称为辅助测点。

每个测点都要在三个互相垂直的方向（水平、垂直、轴向）进行振动测量。

典型泵测点位置的选择如图所示；

[image: image3.png]B1 BXX




[image: image4.png]B2 IRR




5.人员操作及技能

测量过程的测试人员应经过水泵测试技术培训，取得合格技术资格

6.泵的振动评价

 泵的振动评价按照GB/T 29531-2013《泵的振动测量与评价方法》执行。

7. 测量过程计量要求的导出和测量设备的配备

7.1确定计量要求

测振仪VM-63A，测量范围： 加速度：0.1～199.9m/s2 速度：0.1～199.9 mm/s 位移：　0.001～1.999 mm 测量过程计量要求的测量范围取（0.28-11.2) mm/s,根据GB/T 29531-2013《泵的振动测量与评价方法》振动的最大系统允许不确定度（6.1%)。
8.测量过程的有效性确认

8.1 测量不确定度评定 

    见附件1：《测量不确定度评定报告 》
8.2 测量过程的有效性确认 

    只有当测量过程的测量不确定度评定结果优于测量过程的计算要求时，才认为该测量过程确认有效。 

    见附件2：《高度控制测量过程有效性确认报告》

9．测量过程运作中的监控 

    本测量过程投运后，对运作中的状态，根据文件规定的监控间隔，采用核查方法实施监控。 

9.1 编制核查作业指导书。

    见附件3：《测量过程核查作业指导书》 

9.2 做好核查记录，确保测量过程始终处于可控状态。

    见附件4：《高度控制测量过程监视记录》 

10．测量过程的日常维护 

10.1 对测量过程中所使用的测振仪周期校验周期为12个月，确保其合格有效。 

10.2 测振仪的使用者在使用前应对其状态是否可控进行确认。 

10.3 测量环境的变化，应满足测振仪的使用要求。 

10.4 当测振仪计量特性不能满足测量过程的计量要求时，应调整或更换测量设备，并对测量过程重新进行有效性确认。

10.5 每6个月对测量设备进行 1 次期间核查，做好核查记录，核查中发现问题及时处理。

     见附件5：《测振仪使用前状态确认记录》
[image: image5.png]1t




编制/日期：           2022.1.8        批准/日期：            2022.1.8
