[image: image1.png]


   

[image: image2.jpg]


         北京国标联合认证有限公司

         Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：1027-2022
审核员现场审核记录

企业名称：上海连成（集团）有限公司
审核员：                       审核日期：       2022年09 月 02 日 ~09月 03 日

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量？
	5.3质量目标
	查计量目标与完成情况统计表（JH/MSM-JL-06），2022年上半年质量目标共3项：
顾客满意度（内、外部）≥90%，外部实绩97%；
高度控制测量过程控制率100%，实绩100%；
3、A、B类测量设备受检率100%，实绩100%。对第三项实际完成统计情况是上海疫情解封后对封闭4-5月的补做，但实绩统计没有反应出来，由于疫情封闭造成测量设备无法按周期检校，但封闭期间公司还是在生产的，所以对公司在封闭期间超周期的测量设备的检测结果应该有个风险评估，以确保封闭期间的产品检测结果是可靠可控的
	质量控制中心

	建议项

	2
	企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？
	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境

7.3.2溯源性
	公司建立了《测量设备管理程序》，建立了《测量设备台账》，质量控制中心计量室负责测量设备全过程管理。抽查情况详见D ISC-A-09《测量设备溯源抽查表》
	质量控制中心
	否

	3
	企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。
	7.1.1计量确认总则
	企业建立了《测量设备计量确认管理程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。
	质量控制中心

	否

	4
	企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？
	7.1.2计量确认间隔

7.1.3设备调整控制
	企业建立了《计量确认间隔管理程序》，企业暂无需要调整间隔的测量设备。 
	质量控制中心

	否

	5
	计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？
	7.1.3设备调整控制

7.1.4计量确认过程记录
	企业建立了《封印和标识管理控制程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。


	质量控制中心
	否

	6
	企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 

测量过程是否分类管理？
	7.2测量过程
	企业建立了《测量过程设计和实现控制程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了76个测量过程档案《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。

企业对测量过程分关键和一般测量过程进行管理。关键控制测量过程4个，新增了《泵振动高度控制测量过程》，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。基本满足测量过程管理要求。需要完善的1、测量要求应明确控制的参数是速度，要有控制要求，2、针对电动机、管路、阀门、电磁干扰的影响量在不确定度评定中未考虑（是否有影响应明确）。
	质量控制中心
	建议项

	7
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1测量不确定度
	企业建立了《测量不确定度管理程序》文件，满足标准要求。

现场重点抽查了《泵振动高度控制测量过程》等测量过程不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。
	质量控制中心
	否

	8
	能源计量
	GB17167－2006
	2021年公司综合能源消费量

1250.55 吨标准煤，公司主要能介为电能、水、燃气，主要用能设备供电总表2台、水表1台、燃气是采购用瓶装液化气，次级用能设备5台，空压机房2块。行政大楼3块。消防用水表1台，一级计量设备由供能单位负责管理，二级计量设备由公司负责送检管理。能源计量设备配备符合要求，配备的计量器具准确度满足配备要求。
	质量控制中心
	否

	9
	对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围
	产品的销售
	抽查水泵产品的销售合同，签订时间22年1月12日。企业产品出产检验主要是电磁流量计（SLT3-100-32)、智能压力测量仪SLF5-02（扬程）等参数，测量设备均已溯源（详见测量设备溯源检查表），测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。
	质量控中心
	   否


 6 / 6

