附1：

在线监测系统时钟误差检测过程测量不确定度评定报告

- 测量过程
1.1、测量方法：依据QHYJ 001-2021《RX381型扬尘噪音在线监测系统》/ QHYJ/QC-2020-3-11-2《产品出厂检验作业指导书》。

1.2、环境条件：常温

1.3、检测设备：电子秒表，标准值为10min时，误差值为0.02s。

1.4、被测对象：时钟误差±20s。

1.5、测量过程：将被测检测仪稳固放置。检查电子秒表处于正常工作状态，开机调节零位后进入测量过程，在待测检测仪正常工作过程条件下，读取并记录显示时间（时-分-秒）记为开始时间L0同时启动秒表开始计时，当运行6h时，分别读取和记录待测检测仪显示时间L1和秒表显示时间t2,按如下公式ΔL=L计算得到时钟误差，记录数据。

- 数学模型

ΔL=L                                     （1）

式中：ΔL ---时钟误差测量结果

L----时钟误差测得值

- 输入量的标准不确定度评定

输入量的不确定度来源主要是：测量重复性引起的不确定度u1；测量设备引入的标准不确定度u2。

3.1测量重复性引起的相对标准不确定度u(x)的评定

做A类评定试验：在测量现场，在测量设备和被测物品的正常工作状态下，同一组人，用同一支电子秒表，在相临近的时间内，对样品进行连续测量10次，得到10个数据汇表如下：

表1——测量数据汇总表

| n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X(s） | 89 | 92 | 88 | 90 | 91 |
| n | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| X（s） | 92 | 93 | 90 | 89 | 90 |

各测量值的平均值 =90.4s

单个测量值的实验标准差：=1.58s

被测量估计值（L）标准不确定度分量u1：（L为1组数据的平均值，取n=1）

标准不确定度分量：u(x)=Sn=1.58s

3.2测量设备的测量不确定度的影响分量u(y）

由电子秒表校准证书获知，电子秒表标准值为10min时，误差值为0.02s，服从均匀分布，k取3，则由电子秒表本身引入的不确定分量为：

u（y）=0.023=0.01s

4合成标准不确定度的评定

4.1标准不确定度汇总表

输入量的标准不确定度汇总于表2。

表2   标准不确定度汇总表

| 标准不确定度分量u(xi) | 不确定度来源 | 标准不确定度值 |
| --- | --- | --- |
| u(x) | 测量重复性引入的不确定度影响分量 | 1.58s |
| u（y） | 测量设备引入的不确定度影响分量 | 0.01s |

4.3合成标准不确定度的计算

合成标准不确定度可按下式得到：

uc=u（x）2+u(y)2=1.6s

5扩展不确定度的计算

取包含因子k= 2,置信概率 95％,  得

U＝kuc＝2×1.6s＝3.2s

6、测量不确定度的报告与表示

U＝3.2s，k=2

评定人：和家乐