项目编号：0158-2020-2022

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：咸阳天力商品混凝土有限公司

审核员：                                        审核日期： 2022.9.5

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查生产部，出厂编号：Ⅱ站 混凝土配料称、出厂编号：Ⅰ站 混凝土配料称、出厂编号：001电子汽车衡等测量设备，经陕西巨鑫检验检测有限公司2022.8.30校准，设备上已粘贴确认合格标签。 - 查提供《测量设备台帐》，企业的测量设备42台件测量设备建立了台账并且测量设备按A、B、C类测量管理，企业的测量设备均处于有效的校准状态，并有计量确认状态标识。企业所有测量设备的使用符合环境要求。现场计量确认合格标识、台账信息和证书一致，满足要求。 公司计量器具均由通过外部校准/检定进行溯源。测量设备溯源情况详见《测量设备溯源抽查表 》。 | 供应部经营部生产部 | 否 |
| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 有计量确认程序。查《设备校准结果确认记录表》。现场检查编号404151型号（0-300）mm的游标卡尺，校准日期2022年4月29日，确认标识完好。 查编号为：2042 恒温干燥箱，校准日期2022年4月29日，确认标识完好；查编号：3251型号为5-12的马弗炉 校准日期2022年4月29日，确认标识完好。检查验证过程符合要求。 | 供应部经营部生产部 | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程/8.2.4测量管理体系的监视 | 企业建立了《测量过程设计和实现控制程序》，对测量过程的策划、设计、确认、实施和控制做出了规定，符合标准的要求。 企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了43个测量过程，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。企业对测量过程分一般和重要测量过程进行管理。 企业未增关键测量过程，抽查：胶砂配合比称重测量过程，编制规范符合要求，计量要求导出经过验证，有效性得到确认，测量过程持续进行控制和监视符合要求，《测量过程控制检查表》及附件 | 供应部经营部生产部 | 否 |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查了胶砂配合比称重测量过程等关键测量过程不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。评定方法正确。 | 供应部经营部生产部 | 否 |
| 5 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 抽查预拌混凝土产品的销售合同，合同编号：20220712-1，签订时间2022年7月12日。确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。 | 供应部经营部生产部 | 否 |