编号：1014-2022

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 江汉油田兴亚工矿配件潜江有限公司 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 生产部 | 外径千分尺 | 55725 | （100-125）mm | *U*=2μm(*k*=2) | 量块：4等、5等 | 中石化江钻石油机械有限公司 | 2022.8. 3 | √ |
| 生产部 | 游标卡尺 | 040701023 | （0-200）mm | *U*=0.013mm(*k*=2) | 量块：4等、5等 | 中石化江钻石油机械有限公司 | 2022.8. 3 | √ |
| 生产部 | 内径百分表 | 506028 | （50-160）mm | *U*=2.8μm(*k*=2) | 光栅式指示表全自动检定仪MPE：1.2μm | 中石化江钻石油机械有限公司 | 2022.8. 3 | √ |
| 质检部 | 外径千分尺 | 854349 | （50-75）mm | *U*=2μm(*k*=2) | 量块：4等、5等 | 中石化江钻石油机械有限公司 | 2022.8. 3 | √ |
| 质检部 | 游标卡尺 | 15090043 | （0-200）mm | *U*=0.01mm(*k*=2) | 量块：4等、5等 | 中石化江钻石油机械有限公司 | 2022.7.7 | √ |
| 质检部 | 内径百分表 | 1070762 | （50-160）mm | *U*=2.8μm(*k*=2) | 光栅式指示表全自动检定仪MPE：1.2μm | 中石化江钻石油机械有限公司 | 2022.8. 3 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：（抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ）公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备委托中石化江钻石油机械有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |
| 审核日期：2022年9 月2日~ 9月3日 审核员签字： 部门代表签字：  |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。