项目编号：0592-2022

审核员远程审核记录（二组）

企业名称：青海云天化国际化肥有限公司

审核员：

审核日期：2022年9月6日 上午至2022年9月8日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？使用环境条件是否满足要求？ | 4.0总要求 | 查《测量过程识别、导出、确认、验证、控制表》，企业已识别出了主要产品的测量过程1439个，“大宗原（辅）材料出入库称重测量过程”、“1.6级及以下压力表示值误差检定过程”等10个关键测量过程，重要测量过程237个。已将测量设备，纳入到测量管理体系管理范畴。 | 复合肥产品部 设备管理中心 生产管理部 | 否 |
| 2 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ 企业是否规定测量体系中所有人员职责？ 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ | 5.1 计量职能 6.1.2 能力和培训 | 企业编制了《测量管理手册》，明确了设备管理中心、生产管理部和复合肥产品部职责等相关部门的计量职能以及相关人员的职责。 询问复合肥产品部陈国亮、设备管理中心李龙、生产管理部张晓培等测量管理体系人员，均清楚本部门及自己的计量职能和相关职责。 企业编制了《资源管理程序》，规定了人力资源管理控制要求。经查部门人员经培训合格并持证上岗。符合要求。 | 复合肥产品部 设备管理中心 生产管理部 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 企业编制了《顾客满意管理程序》，已识别顾客的测量要求并导出顾客的计量要求。配备的测量设备经验证满足顾客的计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求。符合要求。 企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求，符合要求。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面未收到顾客投诉。符合要求。 | 复合肥产品部 设备管理中心 生产管理部 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量？ | 5.3质量目标 | 企业在《测量管理手册》中，规定了对质量目标的管理控制要求，制定的质量目标已分解到复合肥产品部、设备管理中心、生产管理部。查2022年质量目标完成统计表，各部门的质量目标已完成，符合要求。 | 复合肥产品部 设备管理中心 生产管理部 | 否 |
| 5 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1 程序 | 企业编制了《文件管理程序》,规定了测量管理体系文件的控制要求。 查企业执行的标准GB 8573-2017《复合肥中有效磷测定（水溶磷、ICP，重量法等）》、GBT 8576-2010《复混肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法》，现行有效，受控，计量单位使用正确，符合要求。 | 复合肥产品部 设备管理中心 生产管理部 | 否 |
| 6 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2 软件 | 企业建立了《软件管理程序》，规定了对软件的控制要求。 查《检测软件测试记录》，2022年6月已对设备管理部3套检测软件、生产管理部1套检测软件进行了确认、检查、评定。符合要求。。 | 复合肥产品部 设备管理中心 生产管理部 | 否 |
| 7 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3 记录 | 企业编制了《记录管理程序》,其中规定了对记录的控制要求。 查生产管理部的2022年8月《汽车衡维护记录》，有记录编号、记录保存年限为2年。符合要求。 | 复合肥产品部 设备管理中心 生产管理部 | 否 |
| 8 | 是否有计量确认状态标识？ | 6.2.4 标识 | 企业编制了《标识管理程序》,并规定了对标识的控制要求。 抽查设备管理中心的精密压力表，已送检。有合格标识，符合要求。 | 复合肥产品部 设备管理中心 生产管理部 | 否 |
| 9 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？使用环境条件是否满足要求 | 6.3.1 测量设备 6.3.2 环境 | 企业编制了《测量设备管理程序》，规定了测量设备的维护管理要求及溯源和受控要求。 查复合肥产品部《测量设备台账》，测量设备并已送检，测量设备的管理和溯源符合要求。 抽查复合肥产品部，出厂编号为20200497的“气体涡轮流量计”，检定日期为2022年07月28日，检定机构为“西宁中油久安燃气设备有限公司计量检定中心”，检定结果1.5级，符合要求。 企业编制了《环境管理程序》，规定了对环境的控制要求。 | 复合肥产品部 设备管理中心 生产管理部 | 否 |
| 10 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4 外部供方 | 企业编写了《外部供方管理程序》，规定了供方管理及评价的方法。 查设备管理中心有青海省计量检定测试所、青海标检计量检测有限公司、青海省气象环境专业计量站、西安航天计量测试研究所、西宁中油久安燃气设备有限公司计量检定中心、深圳华量校准有限公司等6个机构。查《检定/校准服务供方资质及服务能力评价表》6份，对服务方的资质和能力及服务质量进行评价，已完成评价。符合要求。 查设备管理中心未对位号006，型号BS03的可燃有毒气体探测器的校准机构“北京华仪科技股份有限公司”的资质和能力进行供方评价。不符合认证审核准则GB/T19022-2003标准条款号“6.4外部供方”的要求。 | 设备管理中心 | 不符合01 |
| 11 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.1.1 计量确认 7.1.4 计量确认过程记录 | 企业编制了《计量确认管理程序》，识别了顾客、组织和法律法规的要求，对测量过程按照关键、重要、一般实施管理，确定了计量要求，识别了测量过程要素和控制线。符合要求。 | 复合肥产品部 设备管理中心 生产管理部 | 否 |
| 12 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2 计量确认间隔 | 企业建立了《计量确认管理程序》，其中规定了测量设备检定/校准周期间隔的评定、调整方法及确认原则。 企业暂无需要调整间隔的测量设备。 | 复合肥产品部 设备管理中心 生产管理部 | 否 |
| 13 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3 设备调整控制 | 企业编制了《测量设备管理程序》、《计量确认管理程序》，对测量设备的调整与控制做出了规定，符合标准的要求。 企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 复合肥产品部 设备管理中心 生产管理部 | 否 |
| 14 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查1-2个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.2 测量过程 | 企业编制了《测量过程设计管理程序》、《测量过程实现管理程序》。对关键测量过程均已导出了计量要求，关键测量过程已导出计量要求，测量设备的验证方法正确。 抽查设备管理中心的“1.6级及以下压力表示值误差检定过程”及“空压机压力测量过程”，测量要求的识别与计量要求的导出情况符合要求。验证方法正确。 企业目前无验证不合格测量设备。 | 复合肥产品部 设备管理中心 生产管理部 | 否 |
| 15 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1 测量不确定度 | 企业编制了《测量不确定度管理程序》，对高度控制的测量过程已经按要求进行了测量不确定度评定。 | 复合肥产品部 设备管理中心 生产管理部 | 否 |
| 16 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2 溯源性 | 查车间的所有测量设备均已溯源到SI单位，委外到青海省计量检定测试所、青海标检计量检测有限公司、青海省气象环境专业计量站、西安航天计量测试研究所、西宁中油久安燃气设备有限公司计量检定中心、深圳华量校准有限公司有资质的机构进行检定，符合要求。 详见附件《测量设备溯源抽查表》。 | 复合肥产品部 设备管理中心 生产管理部 | 否 |
| 17 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视? | 8.2.4 测量管理体系的监视 | 查《测量管理体系监视程序》文件，其中规定了测量管理体系监视控制要求。 查“1.6级及以下压力表示值误差检定过程”，对测量过程按照规定持续有效的进行了监视，满足要求。 | 复合肥产品部 设备管理中心 生产管理部 | 否 |
| 18 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业编写了《不合格控制程序》，对出现的不合格测量过程进行有效性确认，经确认不合格的加以标识并隔离、做好记录，采取措施，实施改进、有效性评价。 企业目前无不合格测量设备和不合格测量过程。 | 复合肥产品部 设备管理中心 生产管理部 | 否 |
| 19 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业编写了《纠正预防措施管理程序》，对体系运行中发现的问题，能够及时采取措施进行纠正。 | 复合肥产品部 设备管理中心 生产管理部 | 否 |
| 20 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 查《测量设备台账》、《压力表检定记录》等相关文件及质量记录均能采用法定计量单位，满足要求。 抽查复合肥产品部的强制检定的测量设备，出厂编号为KC214705，规格型号为(0-1.6)MPa的压力表，检定日期2022年2月17日，检定机构为“青海省计量检定测试所”，符合要求。 | 复合肥产品部 设备管理中心 生产管理部 | 否 |