## 监控记录
附C： 测量过程控制监视分析表及控制图
过程名称： |  | Mn含量成分检测过程 |  |  | 被测参数: |  | Mn：（0.3～0.9）% |  |  | 允许偏差： |  | 0.2%
测量仪器： |  | 金属分析仪 |  |  | 测量范围: |  | 0.0004%～25% |  |  | 最大允许誤差： |  | Urel=4.2%（k=2）
核查物件: |  | 标准物质标样 |  |  | 监控方式： |  | 用同一台金属分析仪定期测量同一类标样
日 期： |  | 2021-08-18 | 2021-09-30 | 2021-10-14 | 2021-11-15 | 2021-12-20 | 2022-01-14 | 2022-02-18 | 2022-03-19 | 2022-04-30 | 2022-05-11 | 2022-06-28 | 2022-07-15
测 量 值 | 1 | 0.472 | 0.472 | 0.473 | 0.472 | 0.475 | 0.471 | 0.472 | 0.472 | 0.478 | 0.473 | 0.472 | 0.472
| 2 | 0.473 | 0.477 | 0.471 | 0.472 | 0.473 | 0.476 | 0.474 | 0.475 | 0.473 | 0.475 | 0.473 | 0.473
| 3 | 0.473 | 0.475 | 0.471 | 0.476 | 0.472 | 0.473 | 0.471 | 0.474 | 0.476 | 0.474 | 0.475 | 0.476
| 4 | 0.473 | 0.472 | 0.473 | 0.473 | 0.473 | 0.473 | 0.472 | 0.473 | 0.473 | 0.471 | 0.473 | 0.473
| 5 | 0.471 | 0.472 | 0.472 | 0.474 | 0.472 | 0.476 | 0.47 | 0.471 | 0.472 | 0.474 | 0.474 | 0.475
平均值(X) |  | 0.4724 | 0.4736 | 0.472 | 0.4734 | 0.473 | 0.4738 | 0.4718 | 0.473 | 0.4744 | 0.4734 | 0.4734 | 0.4738
全距（R) |  | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.004
| X | 2021-08-18: 0.47317; 2021-10-14: UCLx=X+A2R; 2021-12-20: 0.47538; 2022-02-18: A2; 2022-03-19: 0.577; 2022-05-11: 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2021-08-18: 0.0038333; 2021-10-14: LCLx=X-A2R; 2021-12-20: 0.47095; 2022-02-18: D3; 2022-03-19: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.0081037 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 0.47317 | 0.47317 | 0.47317 | 0.47317 | 0.47317 | 0.47317 | 0.47317 | 0.47317 | 0.47317 | 0.47317 | 0.47317 | 0.47317
UCLx |  | 0.47538 | 0.47538 | 0.47538 | 0.47538 | 0.47538 | 0.47538 | 0.47538 | 0.47538 | 0.47538 | 0.47538 | 0.47538 | 0.47538
LCLx |  | 0.47095 | 0.47095 | 0.47095 | 0.47095 | 0.47095 | 0.47095 | 0.47095 | 0.47095 | 0.47095 | 0.47095 | 0.47095 | 0.47095
R均值 |  | 0.0038333 | 0.0038333 | 0.0038333 | 0.0038333 | 0.0038333 | 0.0038333 | 0.0038333 | 0.0038333 | 0.0038333 | 0.0038333 | 0.0038333 | 0.0038333
UCLr |  | 0.0081037 | 0.0081037 | 0.0081037 | 0.0081037 | 0.0081037 | 0.0081037 | 0.0081037 | 0.0081037 | 0.0081037 | 0.0081037 | 0.0081037 | 0.0081037
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2021-09-30: 魏承振; 2022-03-19: 审核：; 2022-04-30: 李国新