| 序号 | 核查 | 观察记录（t） |  |  |  |  | x | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 日期 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 |  |  |
| 1 | 2022.2.8 | 50.020 | 49.985 | 49.985 | 49.985 | 49.985 | 49.992 | 0.035 |
| 2 | 2022.3.10 | 50.005 | 50.020 | 50.020 | 49.985 | 49.980 | 50.002 | 0.040 |
| 3 | 2022.4.16 | 49.985 | 50.005 | 49.985 | 50.020 | 49.985 | 49.996 | 0.035 |
| 4 | 2022.5.8 | 50.020 | 50.020 | 50.005 | 49.980 | 50.000 | 50.005 | 0.040 |
| 5 | 2022.5.27 | 49.980 | 50.000 | 49.985 | 50.000 | 50.020 | 49.997 | 0.040 |
| 6 | 2022.6.8 | 49.985 | 50.015 | 50.015 | 49.985 | 50.015 | 50.003 | 0.030 |
| 7 | 2022.6.26 | 49.985 | 50.020 | 49.985 | 49.980 | 49.985 | 49.991 | 0.040 |
| 8 | 2022.7.16 | 49.985 | 49.980 | 50.020 | 49.980 | 49.985 | 49.990 | 0.040 |
| 9 | 2022.7.27 | 50.015 | 50.005 | 50.000 | 49.980 | 50.005 | 50.001 | 0.035 |
| 10 | 2022.9.1 | 50.020 | 49.985 | 50.005 | 49.980 | 50.000 | 49.998 | 0.040 |
|  | x=49.9975 |  |  |  |  | 0.0375 |  |  |
| 查表得: |  | A2= | 0.5770 | D4= | 2.1150 | D3= | 0.0000 |  |

数字汽车衡测量过程监视统计记录表

测量过程名称： 数字汽车衡称量过程

被测参数：重量  50t   允差范围：±75kg

测量设备：数字汽车衡   测量范围：（0~120）t     0≤m≤25000kg示值误差：10kg

监视方法：统计技术

控制图计算

中心线 	  CL=49.9975t

上控制线	UCL=		    50.0191t

下控制线	LCL=		   49.9759t

R	控制图计算：

中心线	CL=		0.0375

上控制线	UCL=		 0.0793

下控制线	LCL=			0

监视结果评价：

均值、极差控制图状态正常，汽车衡测量过程中未出现非正常变异，能满足称重要求

核查人员：龚强            核查日期：2022年09月2日

数字汽车衡称量过程质控图

UCL=50.0191t

CL=49.9975t

LCL=	49.9759t

UCL=0.0793

CL=0.0375

LCL=0.0000