数字汽车衡秤量过程不确定度评定报告

一.评定对象

FSG-E120-3418电子汽车衡秤量过程

二.评定方法

根据《测量不确定度控制》计量作业指导书，采用简化的方法评定测量过程的测量不确定度按 《测量不确定度评定控制程序》进行。

三.测量方法

CZCX007《数字汽车衡过磅操作程序》

- 数学模型

- X=m

五.不确定度评定

影响本测量过程的因素有多种，次要的因素可以忽略不计，只考虑以下2个分量且是独立互不相关的。

1．由示值重复性测量引入的不确定度评定

根据顾客或实际使用的要求，进行重复性测量，测量的次数不少于6次，以此获得A类评定标准不确定度的实验数据，本次评定选取50t作示值重复性测量。

A类评定标准不确定度uA的计算

在重复性条件下，连续进行6次测量，得到的测量数据见下表：

| n | (t) | (t) | (t) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50.0000 | -0.015 | 0.00022500 |
| 2 | 50.0400 | 0.025 | 0.00062500 |
| 3 | 50.0100 | -0.005 | 0.00002500 |
| 4 | 50.0200 | 0.005 | 0.00002500 |
| 5 | 50.0200 | 0.005 | 0.00002500 |
| 6 | 50.0000 | -0.015 | 0.00022500 |
| = | 50.0150 |  |  |
| = | 0.00115 |  |  |

A类评定标准不确定度

=

≈0.00619112t

- B类标准评定不确定度的计算

- 查阅测量设备校准证书可得，示值误差10kg，则：

uB=0.01/3=0.0058t

六.合成不确定度u的计算

u =uA2+uB2=0.006191122+0.00582=0.0085t

七.扩展不确定度U95的计算

U95=kU=2*0.0085=0.017t （k取2）

八.测量结果表示

（50.015±0.017）t

评定人：龚强                     复核人：丁一

评定时间：2022年6月16日