测量过程有效性确认记录

| 测量过程 | 数字汽车衡秤量 |  | 所在单位 |  |  | 宜春钽铌矿有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关键测量点类别 | 高度控制 |  | 所在部门 |  |  | 生产技术部 |  |  |
| 测量设备计量确认情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量设备名称 | 测量设备编号 |  | 测量范围 |  |  |  | 计量确认状态 |  |
| 数字汽车衡 | FSG-E120-3418 |  | 0~120t |  |  |  | √符合 □不符合 |  |
| 测量过程有效性确认情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 确认项目 |  |  | 实际情况 |  |  |  |  |  |
| 测量程序 |  |  | √符合 □不符合 |  |  |  |  |  |
| 测量环境 |  |  | √符合 □不符合 |  |  |  |  |  |
| 测量人员 |  |  | √符合 □不符合 |  |  |  |  |  |
| 测量过程监视记录 时间2022年6月 生产技术部对数字汽车衡的秤量进行准确性抽查，具体抽查如下： 利用50t砝码进行重复性秤量，将所秤量出来的结果与砝码重量进行对比，利用比对量差评估定量数字汽车衡的准确性，比对结果如下： 名称; 抽检结果（t）; 平均值; E量差; 结果. 数字汽车衡; 50.02; 50.01; 50.04; 50.00; 50.00; 50.014; 0.014; 合格. 公司的电子汽车衡50t的经检定示值误差10kg,电子汽车衡50t最大允许误差MPE：±25kg，当E≤MPEV时，此测量过程有效。 |
| 测量过程管理状态 |  |  |  |  | √合格 □ 不合格 |  |  |  |
| 确认人： |  | 龚强 |  | 日期： |  |  |  | 2022年6月16日 |