**附B**

**测量过程有效性确认记录**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量过程编号 | | 2022-01 | 测量过程名称 | 下接头大头外径尺寸测量过程 | 测量过程规范编号 | | ZCGSCL-GF-01 |
| 所在部门 | | 综合管理部 | 测量项目 | 外径尺寸 | 控制程度 | | 关键控制 |
| 测量过程要素概述：  测量设备：外径千分尺，测量范围（75-100）mm，最大允许误差：±0.005mm，  测量方法：SY/T5106-2019《石油天然气钻采设备 封隔器规范》、图纸《图号Y441-115B》  环境条件：常温  测量软件；无  操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有两年以上经验，操作人员取得安全操作上岗证。  其他影响量：无 | | | | | | | |
| 有效性确认记录:  1、查看外径千分尺，校准日期：2022年5月9日。符合要求。  2、检测过程有效性进行确认：  用比对法对测量过程进行有效性确认：  （1）2022年7月2日用外径千分尺测量样件5次，平均值为38.883 mm  （2）2022年9月5日用外径千分尺测量样件5次，平均值为38.881 mm  测量过程扩展不确定度为*U*=0.007mm，*k*=2  En=0.23<1  当En≤1时，测量过程有效，此En=0.23<1，此测量过程有效。  确认人员： 09016955e9eba0717ad8a6b70b23d1a 日期：2022年9月5日 | | | | | | | |
| 变更记录: | | | | | | | |
| 日期 | 变更内容 | | | | | 批准人 | |
|  |  | | | | |  | |