编    号：0173-2018-2019

审核员现场审核记录

企业名称：__运城市鑫工机车附件制造有限公司__

审核员：李学弘、李俐     审核日期： 2019年12月29日 下午至2019年12月30日 上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 查《管理手册》规定了公司的管理方针及测量体系5项质量目标与管理方针一致。有具体指标可测量，每季度由综合科统计考核，均能达标。查2019.12月统计的统计表：产品交验顾客合格率100%、计量器具受检率达到100%、顾客满意度94%、计量器具完好率95%、配备率95%的计量目标均已实现； | 管理层/管理者代表 综合科 生产技术科及车间 检验科 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 企业以顾客提供的图纸为生产加工的依据，以顾客为关注焦点的过程、过程控制要求。 综合科提供《客户满意度调查表》10月份进行了一次顾客满意度调查，共发调查表5份，回收5份，顾客满意度统计95%，满足要求。 企业产品质量稳定，目前未见顾客投诉，一年内没有相关能源、安全等投诉和纠纷。 | 综合科 生产技术科及车间 检验科 | 否 |
| 3 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 公司的《测量管理体系管理手册》中规定了对测量设备的管理过程控制要求，企业规定了原材料进厂检验、生产过程质量控制、产品出厂检验等测量设备列入体系管理，生产技术科负责测量设备全过程管理。编制了《测量设备管理目录》、《测量设备管理台账及计量确认计划》，按计量确认计划进行周期检定、校准，企业测量设备台帐共有53台件（A、B类）测量设备。测量设备按A、B、C类测量管理，C类测量设备未纳入测量体系管理，企业的测量设备均处于有效的校准状态，并有计量确认状态标识。 查：编号21577,(125-150)mm 外径千分尺，检定日期2019年9月24日； 编号31233,(0-300)mm游标卡尺，检定日期：2019年9月24日； 编号801693，0-200mm深度游标卡尺，检定日期：2019年9月24日； 编号050168648，（225-250）mm内径千分尺，检定日期：2019年9月24日； 现场计量确认合格标识完好，台账信息和证书一致，企业测量环境满足要求。 查检验科，编号F56219，（100-250）mm，分度值0.01mm内径百分表，检定证书有效期为：2019.9.16，不能提供有效检定证书，GB/T 19022-2003标准7.3.2 条款的要求。 | 综合科 生产技术科及车间 检验科 | 01 |
| 4 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 企业对列入体系管理的测量设备规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。 查《测量设备计量确认明细表》测量过程名称、测量设备名称、规格型号、验证情况、确认结果、校准周期、确认人、确认日期等符合要求，查编号050168648，（225-250）mm内径千分尺，检定日期：2019年9月24日；确认日期：2019年10月30日，有确认标识。查编号040601408，（250-275）mm外径千分尺，检定日期：2019年9月24日；确认日期：2019年10月30日，有确认标识，计量确认满足要求。 | 综合科 生产技术科及车间 检验科 | 否 |
| 5 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。查《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。符合要求。 企业共识别了46个测量过程，其中重要测量过程2个,2019年增加了一个重要测量过程，查重要测量过程换向器套筒上端直径测量，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。见换向器套筒上端直径测量的《测量过程控制检查表》。 | 综合科 生产技术科及车间 检验科 | 否 |
| 6 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 现场重点抽查了换向器套筒上端直径测量过程，测量过程不确定度评定方法正确，见附件《换向器套筒上端直径测量过程不确定度分析报告》。 | 综合科 生产技术科及车间 检验科 | 否 |
| 7 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制的《测量管理体系管理手册》中规定了测量体系监视控制要求，对列入体系管理的重要测量过程、一般的测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视。见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。 | 综合科 生产技术科及车间 检验科 | 否 |
| 8 | 企业内审和管理评审情况？ | 5.4管理评审 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2019年12月18日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由公司总经理谢解生主持，由管代汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。 于2019年12月10-11日，组织了公司测量管理体系内部审核，分两组对公司所有部门、生产车间进行了全要素的审核，共发现了1个不符合项，并在规定的时间里完成了整改。 | 综合科 生产技术科及车间 检验科 | 否 |
| 9 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 2019年1月，认证审核开具 2 个不符合项（6.2.4标识和7.1.1计量确认）已经纠正并制定对应的纠正措施，经确认纠正措施有效，落实到位，不符合项已经关闭 | 综合科 生产技术科及车间 检验科 | 否 |
| 10 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 查：相关部门的文件、记录中的法定计量单位基本能规范使用法定计量单位，满足要求。企业无强检计量器具,无定量包装产品。 | 综合科 生产技术科及车间 检验科 | 否 |
| 11 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电；2018年耗24.5吨标煤，2019年基本维持这个耗电水平，不是重点耗能企业。 | 综合科 生产技术科及车间 检验科 | 否 |
| 12 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业《测量设备总台账》包括能源测量设备1台件（属当地电力部门），配备率符合GB17167－2006要求4.3条款。查企业配备进出公司为电能表0.5级，满足要求。 | 综合科 生产技术科及车间 检验科 | 否 |