附录A

销轴硬度检测结果的不确定度评定

1 、概述
1.1测量方法：依据GB/T230.1-2009《金属材料洛氏硬度试验第1部分：试验方法》；

1.2环境条件：常温；

1.3检测设备：HR-150A型硬度计；

1.4被测对象：销轴23HRC-30HRC；

1.5测量过程：采用金刚石圆锥体压头或钢球压头，在初试验力和总试验力先后作用下压入试样表面，在总试验力作用下保持一定的时间后，卸除主试验力后在初试验力下测量压入深度残余增量值得出其硬度值。通常对试样测量三次，取平均值作为测量结果.

1.6评定结果的使用

符合上述条件下的测量结果，一般可直接使用本不确定度的评定结果。

2 、数学模型

y=x

3、各输入量的标准不确定度评定

不确定度来源主要由以下不确定度分项构成：

1、试样测量重复性的标准不确定度（u1）

2、最大允许误差下的标准不确定度（u2）

3、标准不确定度的测定(uc)

4、扩展不确定度的测定(U)

3.1输入量H的标准不确定度u(H)的评定

1、在试样表面试打一点,然后打十个点读出数据求得平均值并记录,得到的测量数据及计算结果如表1——实验标准偏差计算表所示：

表1——实验标准偏差计算表

| 次数 | 原始数据 | 均值差 | 残差的平方和 | 计算结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25.5 | -0.63 | 0.3969 | 均值： =26.13HRC |
| 2 | 26 | -0.13 | 0.0169 |  |
| 3 | 27 | 0.87 | 0.7569 |  |
| 4 | 25.5 | -0.63 | 0.3969 |  |
| 5 | 26.5 | 0.37 | 0.1369 | 实验标准偏差： ≈0.256HRC |
| 6 | 26 | -0.13 | 0.0169 |  |
| 7 | 25.8 | -0.33 | 0.1089 |  |
| 8 | 26.2 | 0.07 | 0.0049 |  |
| 9 | 26.8 | 0.67 | 0.4489 |  |
| 10 | 26 | -0.13 | 0.0169 |  |

实际现场测量过程只测量一次，则测量重复性引起的标准不确定度U1为：

u1=s(x)=0.256HRC

2、最大允许误差下的标准不确定度（u2）

u2=1.53=0.87(HRC)

3、标准不确定度的测定(Uc)

uc=u12+u22

=0.907HRC

4、扩展不确定度(U)

取k=2，于是扩展不确定度U为：

U=kuc=2×0.907≈1.9（HRC）       k=2