附录A

高压开关柜铜母线排厚度尺寸测量不确定度评定

测量过程：高压开关柜铜母线排厚度尺寸测量

测量方法：TBDG/GL-11-2022《高压开关柜铜母线排图纸》/TBDG/CL-2022-01《高压开关柜铜母线排厚度尺寸测量过程控制规范》

测量设备：游标卡尺（0~300）㎜, 最大允许误差：±0.04mm

建立数学模型

f=m 式中：f为被测物体的厚度；m为卡尺显示的厚度值。

- 输入量不确定度评定

1.测量重复性引入不确定度u1

用一组标准块组成10mm的样块用卡尺连续测量10次，得到一组测量列为：10.06；10.04；9.98；10.06；10.04；9.98；10.06；9.98；10.06；9.96；

其单次标准差为：

s=i=1n(xi−x)2(n−1)=0.04mm

在实际测量中，在重复性条件下连续测量5次，

u1=Sn=0.017mm

2.游标卡尺误差引入不确定度u2

游标卡尺的最大允许误差：±0.04mm，

包含因子k=3，所以

u2=0.04/3=0.023mm

二．合成标准不确定度的计算:

0.029mm

三．扩展不确定度的评定

取包含因子k=2，扩展不确定度为:

U=k×=2×0.029=0.058≈0.06mm