编号：0154-2019-M/0490-2019-E-2022

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 宝鸡市陈仓区东升锻造厂 | | | | | | | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备  编号 | 型号规格 | 测量设备  计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 检验部 | 百分表 | 7129254 | （0-10）mm | ≤20μm | 光栅式指示表检定仪U=0.4μm | 东莞市帝恩检测有限公司 | 2021.11.26 | √ |
| 检验部 | 游标卡尺 | 4306050534 | （0-300）mm | ±0.02mm | 4等量块 | 东莞市帝恩检测有限公司 | 2021.11.26 | √ |
| 检验部 | 数显卡尺 | 6212412168 | （0-300）mm | ±0.03mm | 4等量块 | 东莞市帝恩检测有限公司 | 2021.11.26 | √ |
| 检验部 | 千分尺 | 3362 | （0-25）mm | ±0.004mm | 4等量块 | 东莞市帝恩检测有限公司 | 2021.11.26 | √ |
| 检验部 | 千分尺 | 34194 | （25-50）mm | ±0.004mm | 4等量块 | 东莞市帝恩检测有限公司 | 2021.11.26 | √ |
| 检验部 | 千分尺 | 219570 | （100-125）mm | ±0.004mm | 4等量块 | 东莞市帝恩检测有限公司 | 2021.11.26 | √ |
| 检验部 | 布氏硬度计 | 0046 | HB-3000B | ±3.0% | 标准布氏硬度块 | 东莞市帝恩检测有限公司 | 2021.11.26 | √ |
| 检验部 | 数字温度仪表仪 | 16102248 | XMT-101 | ±3℃ | 温度校正器U=0.3℃ | 东莞市帝恩检测有限公司 | 2021.11.26 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：  公司未建立建立标准，测量设备全部送至东莞市帝恩检测有限公司校准，抽查8台件测量设备，符合量值溯源性管理的要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期：2022年9月9日  577475f2d71659eed95b546a81c2d41审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。