编号： 0141-2022

现场验证（疫情）确认记录

企业名称：江苏新晖测控科技有限公司  审核员：吴素平                审核日期： 2022.10.10

| 序号 | 确认内容 | 确认记录及说明 | 涉及部门 | 远程审核资料是否属实 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 《计量要求导出和计量验证计量表》 | 抽查测量过程的名称：螺纹法兰厚度尺寸测量过程 1）抽查的测量过程涉及的测量设备的校准信息与实物一致 2）计量要求识别过程与实际情况一致 经现场确认： 1）抽查的测量过程涉及的测量设备的校准信息与实物一致 2）计量要求识别过程与实际情况一致。 | 质检部 管理层 | ■是 □否，列入不符合（编号：） |
|  | 《测量设备溯源检查表》 | 远程审核抽查包括游标卡尺:编号200063173，(0-150)mm,共6台测量设备的检定校准信息。 经现场确认，抽查的测量设备的检定校准信息与证书一致。 | 质检部 生产部 | ■是 □否，列入不符合（编号：） |
|  | 《测量过程控制检查表》 | 抽查测量过程的名称：螺纹法兰厚度尺寸测量过程 1）抽查的测量过程信息与实际一致，并已完成； 2）确认远程审核时提供的测量过程不确定度记录与实际一致，并已完成； 3）确认远程审核时提供的测量过程有效性确认记录与实际一致，并已完成; 4）确认远程审核时提供的测量过程的核查记录（测量过程监视记录及控制图）与实际记录相符。 5）经确认，自远程审核（时间2022年03月20日）后，测量过程仍按照策划开展核查（提供了2022年04月03日远程审核之后-09月30日的测量过程监视记录及控制图）。 | 质检部、 | ■是 □否，列入不符合（编号：） |
|  | 质量目标完成情况 | 经确认公司目标包括：“1.关键过程测量设备计量确认100%；2.测量过程失控不超过24小时；3.顾客满意度达到95分；4.培训合格率100%” 远程审核提供的目标统计记录属实。 | 质检部 | ■是 □否，列入不符合（编号：） |
|  | 管理评审实施情况确认 查管理评审记录（包括汇报材料、管理评审报告等）。 | 经确认，管理评审已在2022年01月07日开展，查管理评审有关记录，与远程审核提供的电子记录一致。 | 管理层 | ■是 □否，列入不符合（编号：） |
|  | 测量管理体系内审情况确认 | 经确认，测量管理体系内审已在2021年12月（15-16）日开展，查内审有关记录，与远程审核提供的电子记录一致。 | 质检部 | ■是 □否，列入不符合（编号：） |
|  | 远程审核不符合项整改情况确认 | 查远程审核不符合项报告和整改记录。远程审核共开具次要不符合2 个，包括 6.2.4、7.1.1 条款。 查远程审核不符合项报告： 不符合01：查质检部规格型号为XR-150D，管理编号为XHCK-CSSB-002的洛氏硬度计，校准日期为2022年03月08日，未粘贴计量确认状态标识。不符合GB/T19022-2003中“6.2.4标识”条款的要求。经现场确认，已经对此测量设备进行了纠正措施：已张贴了计量确认合格标识，在有效期内使用，满足要求。 不符合02：查证书编号为22AX010030001的“光谱仪”校准证书，管理编号为XHCK-CSSB-001，校准日期为2022年03月08日。企业未提供出对该设备进行计量确认验证的记录。“7.1.1计量确认总则” 。不符合GB/T19022-2003 标准条款 “7.1.1计量确认总则”的要求。经现场确认，不符合项提供的整改证明材料（企业提供了规格型号为XL2 100G，管理编号为XHCK-CSSB-001光谱仪的计量确认验证记录，经计量验证满足顾客要求）属实，纠正措施已经过审核组确认。 | 质检部 生产部 | ■是 □否，列入不符合（编号：） |
|  | 《能源审核情况检查表》 （如有，没有可以直接删除） | 现场确认该企业主要耗能为水、电、天然气。2021年全年用水6000t，用电271710kWh，用天然气1505Nm3。共计折合35.9tce。企业不是重点用能单位。无 《能源审核情况检查表》。 | 综合部 | ■是 □否，列入不符合（编号：） |
|  | 其他需要说明的情况，如： 1）测量设备的现场确认，包括抽查的测量设备计量确认记录、测量设备的确认标识情况； 2）计量争议或计量投诉的现场确认情况（需现场给出明确确认） 3）企业资质情况的确认（需现场给出明确确认） 4）法制计量、环境、安全等方面 5）其他远程审核时需要现场确认的问题（以审核组的远程审核实际情况为准） | 1）查《测量设备台账》已对测量设备进行ABC分类管理。有测量设备名称、规格型号、测量范围、准确度等级、计量确认日期，周期，有效期等，测量设备管理符合规定要求，经现场验证测量设备确认标识粘贴正确，符合要求。 2）企业暂无计量争议和投诉情况的发生。 3）企业资质：注册资本为16160万元，成立于1995年6月15日，营业期限1995年06月15日至长期,统一社会信用代码：913206811383719634，2021年11月11日取得三证合一营业执照；《中华人民共和国计量器具型式批准证书》共17张，资质符合要求。 4）企业环境、安全等方面没有特殊要求。企业的法制计量要求方面，现场确认时，检查了质检部、技术部的技术文件及质量检验记录，均能使用法定计量单位， 5）远程审核提供的电子版资料《测量管理体系手册》编号：XHCL-SC-2021，编号为XH-CLCX(01-20)-2021《测量管理体系程序文件》，现场查GBT 21117-2007《 磁致伸缩液位计》、GBT 13969-2008《 浮筒式液位仪表》、JJG971-2022《液位计检定规程》等，现场审核经确认符合要求。企业测量设备使用环境满足要求，测量设备管理存放符合要求。 |  | ■是 □否，列入不符合（编号：） |

自我声明书

北京国标联合认证有限公司：

我单位郑重承诺：我单位在测量管理体系远程审核和现场评审期间提供的测量管理体系运行材料均属实，我公司的测量管理体系自体系建立以来的体系运行中，承诺遵守相关的法律法规、认证机构的要求，保证提供的所有材料真实有效。并经过北京国标联合认证有限公司审核组现场确认。

我单位保证上述声明的真实性，如有弄虚作假，愿意接受北京国标联合认证有限公司终止认证、暂停或撤销认证资格等处理决定。

特此声明。

获证企业法人或企业代表签名：

（公章）

日   期：2022.10.10