[image: image1.png]


   

[image: image2.png]


      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0957-2021-2022
审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：山东华特智慧科技有限公司

审核员：                                       审核日期：2022、09、17
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

测量设备的有关信息是否和校准证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？

核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等
	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境

7.3.2溯源性

7.2.4 测量过程的记录
	抽查生产部（生产车间）编号为K3211348的游标卡尺，2022年06月02日校准合格；查编号为D160049的扭矩扳手，2021年11月18日校准合格。校准单位：山东省计量科学研究院。
查研发中心编号为C011675的示波器,2022年05月27日校准合格；查编号为BND20160901-01的电子秒表，2021年11月09日校准合格。

现场标识、台账信息和证书一致。企业测量设备环境条件满足要求。

查生产车间编号为JL-ZY-CP/004-001/A的成品检验报告，产品名称：压力式变送器；生产计划号：HTZH-202208-3;产品型号：ZYZN.PTS-1;检验方式：全检；检验项目：1、外观检验2电气性能检验3、功能检验4、配件检验5、包装检验等。记录信息、检验项目要求等项目满足要求。规定有保存年限。符合要求。  

	行政人事中心、生产部、（生产车间)、研发中心、工程部
	否

	2
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过校准/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？


	7.1.计量确认
	抽查：《遥测终端机功耗电流检验过程》测量过程，按要求进行了识别，测量设备按期校准，验证满足要求。

查研发中心关键测量过程《遥测终端机功耗电流检验过程》，测量过程计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。详见《计量要求导出及验证记录表》。


	研发中心、工程部
	否

	3
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？
	7.2测量过程8.2.4测量管理体系的监视
	企业关键测量过程编制了控制规范，对测量过程进行了有效性确认，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，按控制规范规定的频次进行监视。
抽查关键测量过程《遥测终端机功耗电流检验过程》，按控制规范进行持续控制和监视。

详见《测量过程控制检查表》及附录。符合要求。
	行政人事中心、生产部、（生产车间)、研发中心、工程部
	否

	4
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.3测量不确定度
	抽查了《遥测终端机功耗电流检验过程》关键测量过程不确定度评定，评定方法正确。见附件A：《测量不确定度评定报告》。
	研发中心、工程部

	否

	5
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	企业测量设备和辅助材料/消耗性材料的采购部，能按要求开展采购工作。

企业采购部负责建立和评价合格供方和合格服务方清单，保存确认和评价记录，查验相关资质满足要求。

抽查山东省计量科学研究院的评价记录。未见到实验室认可、计量校准机构授权等资质证书，不符合标准GB/T 19022-2003标准6.4外部供方的要求。 
	采购部

研发中心
	次要不符合01

	6
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	企业采用《顾客满意度调查表》的方式进行顾客满意度调查。营销中心负责将顾客的意见和投诉反馈给相关部门。目前企业没有发生投诉现象，顾客满意度良好。符合要求。

抽查营销中心(内部)顾客满意度汇总表，顾客满意率97%。达到企业标准目标。
查德州市水资源税远程在线监控管理改革项目的产品使用情况调查表，对抽油泵质量好人售后服务顾客满意度为99.2%，超过企业所订的标准目标。
	营销中心
	否

	7
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	企业能源主要消耗品种为电和水。年消耗1.5吨标煤,不是重点用能单位。 
	行政人事中心
	 否

	8
	是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。
	4.3能源计量器具配备要求
	企业进出用能单位应配备电能表3台件，实际配备3台件，水表,1台件，实际配备1台件，配备率100%，满足要求。
	行政人事中心
	否

	9
	用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求
	4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求
	查进出用能单位配备的测量设备：电能表 2.0级，水表2.5级，准确度等级满足要求。
	行政人事中心
	否

	10
	企业配备能源计量器具是否经过校准/校准？
	用能单位的能源计量器具的校准/校准
	电能表、水表由当地物业部门统一管理。符合要求。
	行政人事中心
	否

	11
	企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？
	5.4能源计量数据
	能源数据每月抄表，能源报表数据可追溯到现场测试记录，满足要求。符合要求。
	行政人事中心
	否


 2 / 2

