## 22
安徽景丰纸业有限公司
纸张白度测量过程监视统计记录表
测量过程名称：纸张白度测量
被测参数：白度 测量范围：（0-100）%
测量仪器：智能数字式白度仪 测量范围：0—100% 准 确 度：±0.5%
监视方法：统计技术 核查标准： 82.38%的参比白块
序号 | 核查 | 观察记录（%） | [5 empty] | R
| 日期 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5
1 | 2021.9.20 | 82.38 | 82.37 | 82.37 | 82.38 | 82.37 | 82.374 | 0.01
2 | 2021.10.21 | 82.38 | 82.36 | 82.38 | 82.37 | 82.37 | 82.372 | 0.02
3 | 2021.11.18 | 82.38 | 82.37 | 82.38 | 82.38 | 82.37 | 82.376 | 0.01
4 | 2021.12.26 | 82.38 | 82.36 | 82.37 | 82.37 | 82.38 | 82.372 | 0.02
5 | 2022.1.20 | 82.37 | 82.37 | 82.38 | 82.38 | 82.37 | 82.374 | 0.01
6 | 2022.3.24 | 82.37 | 82.38 | 82.38 | 82.38 | 82.37 | 82.376 | 0.01
7 | 2022.4.16 | 82.36 | 82.38 | 82.38 | 82.38 | 82.37 | 82.374 | 0.02
8 | 2022.5.18 | 82.38 | 82.38 | 82.37 | 82.37 | 82.38 | 82.376 | 0.01
9 | 2022.6.18 | 82.38 | 82.37 | 82.38 | 82.38 | 82.37 | 82.376 | 0.01
10 | 2022.7.18 | 82.37 | 82.38 | 82.39 | 82.37 | 82.37 | 82.376 | 0.02
12 | 2022.8.15 | 82.38 | 82.37 | 82.38 | 82.37 | 82.37 | 82.374 | 0.01
| 82.3736 |  |  |  |  | 0.014
查表得 | A2= | 0.577 | D4= | 2.115 | D3= | 0
均值控制图计算：
中心线 | CL= |  | 82.3736
上控制线 | UCL= |  | 82.3817
下控制线 | LCL= |  | 82.3655
极差控制图计算：
中心线 | CL= |  | 0.014
上控制线 | UCL= |  | 0.02961
下控制线 | LCL= |  | 0
监视结果评价：
均值、极差控制图状态正常，纸张白度度测量过程中未出现
非正常变异，能满足生产工艺要求。
核查人员：

## 22.1
安徽景丰纸业有限公司
纸张白度测量过程质控图
均值控制图
UCL=82.382
CL=82.374
LCL=82.366
极差控制图
UCL=0.03
CL=0.014
LCL=0