[image: image1.png]


   

[image: image2.png]


       北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

                                                            编    号：0893-2021-2022
审核员监督审核记录（一）

企业名称：安徽景丰纸业有限公司

审核员：                             审核日期： 2022年9月15日上午至9月16日下午
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解企业建立测量管理体系近一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？

企业建立测量体系后取得了哪些成绩？

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

对投诉的处理情况：
企业组织机构有否变更？产品有否增加？
	5.2顾客为关注焦点
	 一年来，公司日常运行中生产、经营、安全、质量管理等方面比去年都有较大提升，企业制定的管理文件、制度，测量管理体系理念更加深入人心，企业未有违反法律、法规问题，企业产品质量稳定性较好，在检测质量、安全、现场管理等方面一直未有顾客投诉。企业建立测量管理体系的运行基本充分、适宜，体系运行对实现目标是有效的。
组织机构没有变更。

企业营业执照未变更

	管理者代表/ 

技术中心
	否

	2
	企业制定的质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。


	5.3质量目标
	公司制定了6项质量目标，质量目标有具体考核指标可测量，并分解到各部门，经统计2022年1月至6月质量目标全部完成。
	管理部
	否

	3
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？

企业最高管理者是否主持审评？频次？
是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？
	5.4管理评审
	企业于2022年8月29日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理高瑾主持，由管理者代表汇报了体系运行情况。其他部门汇报了本部门分管的测量体系相关工作。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。


	管理者代表/ 

管理部 
	  否

	4
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？


	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境

7.3.2溯源性
	抽查现场5台测量设备，都处于有效的检定／校准状态，测量设备有计量确认状态标识，标识清晰，符合要求。

查技术中心《测量设备管理台账》，共127台件测量设备。

查：生产部（生产车间）现场，编号：HE8488不锈钢压力表，证书编号：YL2022-1-01 02822，检定日期2022.5.7。

编号：201610093双金属温度计，证书编号RG2022B-007664，校准日期2022.5.10
查；技术中心（实验室），编号3008080335045电子天平，证书编号Z20222-E158014，校准日期2022.5.17。
编号:525工作测力仪，证书编号Z20222-E156527，校准日期2022.5.17。

编号：B21061259白度仪，证书编号Z20226-E317701,校准日期2022.5.17。
由淮南市计量测试检定所、安徽省计量科学研究院、深圳天溯计量检测股份有限公司检定/校准。现场测量设备的有关信息和检定/校准证书、台账信息一致。量值溯源符合要求。

查：测量设备使用环境满足要求。
	技术中心、生产部（车间）
	否
否

	5
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	供应部、技术中心分别负责测量设备采购供方和测量设备检定/校准服务供方管理，查：供应部、技术中心编制了《外部供应商评价表》供应部根据《外部供应商评价表》形成了《测量设备采购合格供方名册》，技术中心根据《外部供应商评价表》形成了《外来服务合格供方名册》对测量设备供应商和测量设备检定/校准服务供方进行评价。符合要求。


	供应部、技术中心
	否

	6
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准，和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？
	7.1.计量确认

	查企业《测量过程及控制一览表》，共识别148个测量过程，关键过程20个，测量设备都已检定/校准。并进行了验证。符合要求。查：关键测量过程纸张白度测量过程，配备的测量设备为白度仪，2022年5月17日检定，已验证；验证方法正确。

企业没有经验证不合格的测量设备。
	技术中心 
	否

	7
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？

	7.2测量过程

	企业在本监督审核周期内，没有新增加的关键测量过程。

关键测量过程纸张白度测量过程，编制了《纸张白度测量过程控制规范》，按要求进行过程控制，绘制了控制图。控制图绘制方法正确。对关键测量过程纸张白度测量过程，进行有效性确认，见附件。
	技术中心 

	否

	8
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.3.1测量不确定度
	现场重点抽查了关键测量过程纸张白度测量过程，对纸张白度测量过程进行了不确定度评定。评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。
	技术中心 
	否

	9
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	销售部负责外部顾客调查，通过《顾客满意度调查表》，来调查外部客户满意度。并形成《顾客满意度调查报告》2021年1月至12月顾客满意度为97.73%。

技术中心负责内部顾客满意度调查，编制了《内部顾客满意度调查表》来调查内部顾客满意度，并形成了《内部顾客满意度调查统计表》，内部顾客满意度为98%。符合要求。
	销售部、技术中心


	否

	10
	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？


	8.2.3测量管理体系审核
	公司于2022年7月28日至29日组织了公司测量管理体系内审，内审分2个组，对公司6个部门和车间进行了审核，，发现1个不符合项，责任单位进行了原因分析，制定了纠正预防措施，积极组织整改，不符合项已整改完成。
	管理者代表/ 

管理部
	否

	11
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	企业对列入体系管理的关键测量过程和一般的测量过程使用的测量设备，做好测量设备计量确认。关键测量过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。见《纸张白度测量过程质控图》。
	技术中心、 

	否

	12
	企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。

	8.3不合格控制
	2021年再认证审核未发现不符合项，。今年内审发现1个不符合项，责任单位对问题及时进行了分析，制定了纠正预防措施，积极组织整改。目前不符合项已整改完成，经验证已关闭。

	技术中心
	否

	13
	企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。
	8.4改进
	去年再认证审核未发现不符合项企。今年企业内审发现1个不符合项，责任单位制定了纠正预防措施，对问题及时进行了整改。符合要求。

	技术中心 

	否

	14
	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。
	计量法制要求
	查看企业技术文件、检验记录、测量设备台账等，能采用法定计量单位。管理符合要求。

企业有强制检定测量设备6件，企业能按照规定的周期进行检定。符合要求。

	技术中心
	否

	15
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书
是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？

	认证证书标识的使用
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于：招投标和企业形象宣传。


	技术中心
	否

	16
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167-2006
	企业主要消耗电能、水和蒸汽。2021年1月-2022年12月消耗电量9832633kWh，水317370t，蒸汽25637t。折5657tce.企业不是重点能耗单位。
	装备部
	否

	17
	企业的销售合同抽样，抽样范围涵盖申请的产品范围
	产品的销售
	抽查卷烟纸购销合同，合同编号：CON200077550,签订时间2022年8月30日。经确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备满足该合同的产品生产和检验要求。
	销售部
	


 1 / 4

