项目编号：0974-2021-2022

审核员现场审核记录

企业名称：浙江金腾管业科技有限公司

审核员：                                 审核日期： 2022年09月23日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 企业在上一个年度内营业执照、企业组织机构均无变化；企业产品没有增加；未收到投诉；未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。日常运行中生产经营平稳，生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升。企业本次无新增高度测量过程。 | 管理者代表 办公室 物资管理部 销售部 安全生产部 质检部（技术） | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 企业制定了5项质量目标，已分解至各部门、有目标指标。 查：2022年1-8月份的计量工作质量目标统计表，完成情况较好。 | 质检部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2022年09月19日开展了单体系管理评审，由公司总经理主持，管理评审计划全面、有签到表。部门汇报了测量体系各方面工作的运行情况，会议肯定了公司测量管理体系的质量方针目标策划到位，整个测量管理体系实施运行的过程处于受控，有效和适宜，形成测量体系管理评审报告。对企业测量管理体系目前存在的1个方面的问题落实了整改部门。 | 质检部 办公室 | 否 |
|  | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业建立了《外部供方管理程序》文件。企业的测量设备送检至德清县质量技术监督检测中心、苏州国方校准测试技术有限公司进行检定/校准，质检部并收集相关的资质及校准项目附件，并对其资质进行了评价，满足要求。 查：物资管理部负责建立测量设备合格供方名录，共9家单位，均有“测量设备供方资质及能力评价表”，满足要求。 | 质检部 销售部 物资管理部 | 否 |
| 4 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查：企业的《测量设备管理台账》，实行分类管理，共有9台件，台帐信息全面。 抽查:游标卡尺，规格型号为(0-150)mm，出厂编号为JTSS-011， 校准日期：2022年03月14日,有效期至2023年03月13日，校准机构：德清县质量技术监督检测中心。 抽查：电子万能试验机，规格型号为WDW-20，编号为JTSS-003，校准日期：2022年05月04日,有效期至2023年05月03日，校准机构：苏州国方校准测试技术有限公司。 查：生产过程在用的规格型号为（0-20）mm，编号为JTSS-012的测厚仪，2022年05月12日经苏州国方校准测试技术有限公司校准，合格，证书编号为：DDC9800711。但未按要求张贴计量确认状态标识；不符合GB/T19022-2003标准6.2.4 条款的要求。 除一台测厚仪之外，其他所有测量设备的计量确认合格标识、台账信息内容和证书一致。测量设备使用环境条件满足要求。符合要求。 | 质检部 安全生产部 | 01 次要不符合 |
| 5 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 企业的测量过程包括：管材壁厚测量过程、管材弯曲度测量过程、管材静液压试验等。 抽查：管材壁厚测量过程，所用的测量设备为游标卡尺，规格型号为(0-150)mm，编号为JTSS-011， 校准日期：2022年03月14日,有效期至2023年03月13日，检定机构：德清县质量技术监督检测中心，在有效期范围内，并进行了计量验证，验证结果合格，验证方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确。 | 质检部 安全生产部 | 否 |
| 6 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业建立了《测量过程管理程序》，对纳入体系管理的重要测量过程控制和一般的测量过程控制的测量设备测量过程进行了识别，提供了《计量确认和测量过程汇总一览表》，按照控制规范中规定的频次进行了监视。 企业测量过程共计54个，其中关键测量过程2个，重要测量过程29个，一般测量过程24个；企业一年来无新增测量过程。 查：管材壁厚测量过程、管材弯曲度测量过程、管材静液压试验等；本次重点抽查了关键测量过程“Φ50×4.6mm管材壁厚测量过程”，体系运行以来能按照控制规范要求进行控制，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经校准，并进行了计量验证，验证结果合格，验证方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；详见《计量要求导出与验证记录表》、《管材壁厚测量过程控制检查表》及《管材壁厚测量结果不确定度评定》、《管材壁厚测量过程有效性确认记录》。 | 质检部 安全生产部 | 否 |
| 7 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 企业建立了《测量不确定度管理程序》文件，满足标准要求。 重点抽查了Φ50×4.6mm管材壁厚测量过程的不确定度评定，方法正确，满足要求。见附录A《管材壁厚测量结果测量不确定度评定》。 | 质检部 安全生产部 | 否 |
| 8 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业建立了《顾客满意度管理程序》采取《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客和内部顾客进行满意度调查。 查：2022年质检部对内部顾客满意度98.80%，满足要求。 查：外部顾客满意度调查表，满意度均高于99.33 %，满足要求。 | 质检部 销售部 | 否 |
| 9 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2022年08月23日组织了测量管理体系内审，由管理者代表钟强华为组长，有内审计划、审核日程、签到表、内审报告，开具了1个次要不符合项，内容为：游标卡尺未纳入测量设备管理台账；企业立即于2022年08月24日采取纠正措施，及时整改完毕。 | 质检部 | 否 |
| 10 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制在《测量管理体系审核和监视管理程序》中，规定了测量过程设计和实现控制的管理控制要求，对测量过程的策划、设计、实现、测量过程失控分析，纠正和预防措施做了规定。满足要求。 | 质检部 | 否 |
| 11 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 上一年度监督审核出具了2个次要不符合项，具体如下： 不符合报告编号01，具体为：查管材静液压试验机，校准证书编号DDL8802524,2021年04月13日校准合格。制造厂：承德鑫马测试仪器有限公司，器具编号：1504048；规格型号：XGY-10B-Ⅲ，现场未发现黏贴计量确认合格标识，不符合认证审核条款好：6.2.4 标识。 不符合报告编号02，具体为：车间现场发现规格型号为（0-20）mm的测厚仪（尖头）没有及时送检，不符合认证审核条款好：7.3.2溯源性。 经此次现场审核验证，确认企业对上一年度制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭两个次要不符合项。 目前企业暂无不合格测量过程、不合格测量设备。满足要求。 | 质检部 安全生产部 | 否 |
| 12 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 查：企业于2022年08月23日日开具的内审不符合报告，内容为游标卡尺未纳入测量设备管理台账；企业立即于2022年08月24日采取纠正措施，及时整改完毕。符合要求。 企业对上一年度测量管理体系审核时发现的2个次要不符合项，采取纠正措施，及时整改完毕。符合要求。 | 质检部 | 否 |
| 13 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制 要求 | 企业测量设备共9台，均纳入到测量管理体系管理范畴，公司无强检测量设备；测量设备按周期送检计划进行检定/校准，列入计量管理工作。 抽查:测量设备一览表，填写基本规范，个别法定计量单位书写不规范，已于企业相关人员沟通、纠正。量值溯源符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。 | 质检部 | 否 |
| 14 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业消耗的主要是电、水，自2021年09月至2022年08月，耗电1214150kWh，用水85999t，全年耗能折算成149.96t标准煤，不是重点能耗单位。 | 办公室 | 否 |
| 15 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 企业对标志的使用，符合相关标准和规定。测量管理体系认证证书主要用于：激励员工始终保持提升产品质量的信念、企业形象广告宣传、招投标等。 | 办公室 | 否 |