编号：1044-2022

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 温州市大荣纺织仪器有限公司 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 质检部 | 刀口直尺 | DR-004 | 175mm | ±0.001mm | 刀口尺对板*U*＝0.04μm，*k*=2 | 深圳新广行检测技术有限公司 | 2022.04.29 | √ |
| 质检部 | 塞尺 | DR-005 | （0.02~1.00）mm | ±0.005mm | 卧式测长仪*U*＝0.3μm，*k*=2 | 深圳新广行检测技术有限公司 | 2022.04.29 | √ |
| 质检部 | 绝缘电阻表 | DR-002 | ZC25-4 | ±10% | 可调式高阻箱0.2级 | 深圳新广行检测技术有限公司 | 2022.04.29 | √ |
| 生产部 | 百分表 | DR-006 | （0~5）mm | ±0.15mm | 金属线纹尺3等 | 深圳新广行检测技术有限公司 | 2022.04.29 | √ |
| 审核综合意見：公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《溯源性管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备委托深圳新广行检测技术有限公司校准，校准证书由行政部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况基本符合溯源性要求。 |
| 审核日期： 2022年 09 月 20 日~ 09 月 22 日 上午审核员签字： 说明: 说明: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\0f58b70015cdcf0a1991cab9d5c48dc.png 部门代表签字： C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\368003be476e08732f3079f9c93da1c.png |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。